采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 多功能酶标仪 | 最高限价（万元） | 37.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 | ★ | 光吸收、荧光顶部底部、时间分辨荧光（TRF）、连续发光、瞬时发光、双色发光、BRET2、NanoBRET、光吸收和荧光波长扫描等 |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 2 |  | 资质认证1 | ★ | 具备CE认证 |  |  |  |  | 否 | 提供CE相关证书 |
| 3 |  | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 分光系统 | ★ | 四光栅光路，激发和发射分别为双光栅 |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.2 |  | 板型 |  | 6-384孔板，PCR板，高通量微量检测板（2ul×16）。预设常用品牌型号，自动扫描并定义特殊规格板型参数； |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.3 |  | 检测器 | ★ | 配备不少于3个独立检测器，包括但不限于紫外硅光电二极管（光吸收）、红外敏感光电倍增管（荧光）、低暗电流单光子计数光电倍增管（发光）； |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或企业承诺或彩页 |
| 3.4 |  | 温控 |  | 室温以上5℃到40℃ |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.5 |  | 振荡器 |  | 线性和轨道振荡，振幅和时间可调；1-6mm振幅可选，0.5mm步进，不同振荡速度可调； |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.6 |  | 多标记检测 |  | 单次检测同一孔检测多达10种不同波长标记物； |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.7 |  | 光吸收模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 |  | 光吸收波长检测和扫描范围 | ▲ | 230-1000nm，≤1nm递增 |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.7.2 |  | 光栅波长准确性 | ★ | <±1nm |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或企业承诺或彩页 |
| 3.7.3 |  | 光栅波长重复性 |  | <±1nm |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.7.4 |  | 测量准确性 |  | < 0.5%（在易干扰紫外波段260nm下测定） |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.7.5 |  | 测量精确性 |  | < 0.2%（在易干扰紫外波段260nm下测定） |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.8 |  | 荧光模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 |  | 荧光检测器 |  | 红外敏感低暗电流PMT；增益（Gain值）可自动适应或手工调整，满足不同样品检测需要，扩展检测范围 |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.8.2 |  | 检测模式 |  | 荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）、荧光扫描等； |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.8.3 |  | 激发波长检测和扫描范围 |  | 230-850nm，1nm递增 |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.8.4 |  | 发射波长检测和扫描范围 |  | 280-850nm，1nm递增 |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.8.5 |  | 荧光检测线性范围 |  | ≥7个数量级 |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.8.6 |  | 荧光检测灵敏度 |  | ≤200 amol 荧光素/孔； |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.9 |  | 时间分辨荧光检测模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 |  | 分光系统 | ▲ | 激发－连续双光栅，发射－连续双光栅 |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.9.2 |  | 波长选择范围 |  | 激发波长，230nm到850nm，≤1nm递增；荧光检测线性范围达到7个数量级； |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.9.3 |  | 四光栅系统检测灵敏度 | ▲ | ≤ 90 amol 铕/孔（384孔板） |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.10 |  | 发光模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 |  | 检测模式 |  | 连续发光（Glow Lumi）、瞬时发光（Flash Lumi）、双色发光、生物发光共振能量传递（BRET）等 |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.10.2 |  | 瞬时发光灵敏度 |  | 15 amol ATP/孔 |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.10.3 |  | 滤片组 | ▲ | 配备BRET2/Chroma-Glo和NanoBRET专用滤片组，可进行BRET2、Chroma-Glo和NanoBRET等双色发光检测 |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.10.4 |  | 发光检测线性范围 | ▲ | ≥8个数量级 |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.11 |  | 数据处理及软件 |  | 安装全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式 |  |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页 |
| 3.12 |  | 配置需求 | ★ | 主机1台（含光吸收模块，4光栅荧光模块，时间分辨荧光模块，发光模块），品牌操作电脑及分析软件1套。 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3.13 |  | 验收标准 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于1年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  |  | 是 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权与保密要求 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |  |