| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于对来源于人体的全血样本中的被分析物进行定量检测，包括PH、血气、血氧及衍生物、电解质、代谢物等项目。 | 否 | 彩页或技术白皮书、说明书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 测量方式 | ★ | 电极法或光学法 | 否 | 彩页或技术白皮书、说明书 |
| 4 | 实测参数 | ▲ | 包含pH、pCO2、pO2、Na+、K+、Cl-、Ca2+、Glu、Lac、HCt、02Hb、COHb、MetHb、HHb、THb | 否 | 彩页或技术白皮书、注册证 |
| 5 | 计算参数 |  | ≧28项 | 否 |  |
| 6 | 样本类型 | ▲ | 可接受样本类型需包含：动脉，静脉，毛细血管样本，胸水样本 | 否 | 彩页或技术白皮书、注册证 |
| 8 | 样本体积 |  | ≤100µL | 否 |  |
| 9 | 进样方式 | ▲ | 全自动平行抽吸式进样，无需手持进样 | 否 | 彩页或技术白皮书、说明书 |
| 10 | 测试速度 | ▲ | ≤37秒 | 否 | 彩页或技术白皮书、说明书 |
| 11 | 定标 |  | 具备完善的定标机制，能够通过不低于4种不同类型的定标模式 | 否 |  |
| 12 | 质控 |  | 仪器支持灵活的质量控制选择，能够同时启用全自动质控模式和附加质控模式 | 否 |  |
| 13 | 日常保养 | ▲ | 试剂盒内置进样端口，进样装置免维护，无需更换进样针、进样垫圈及支架等耗材 | 否 | 彩页或技术白皮书、说明书 |
| 14 | 显示功能 |  | 彩色液晶显示屏 | 否 |  |
| 15 | 数据输出 | ★ | 内置打印机，可提供USB接口、RS232接口和有线网络接口，操作软件可与科室管理系统（LIS系统）连接。（费用包含在投标价中） | 否 | 彩页或技术白皮书、说明书 |
| 16 | 抗干扰功能 |  | 针对常见的干扰物质，仪器能够自动检测并进行弹窗提示，避免报告错误结果 | 否 |  |
| 17 | 初始化时间 |  | 更换新试剂后初始化时间≤28分钟 | 否 |  |
| 18 | 配置要求 | ★ | 主机2台、条码扫码枪2套、不间断电源2套、系统软件2套、操作电脑2台/套（Win10以下系统）、彩色激光打印机2台 | 否 | 企业承诺 |
| 19 | 配套耗材（试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 厂家承诺及 注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的材料 |
| 20 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |
| 注： - 1.★号项技术指标不接受负偏离。 - 2.▲技术指标负偏离≥3项，技术参数分值为0分。 - 3.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥7项，技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 血气分析仪 |  | 项目编号 | 2026-JQ06-W3015 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 血气测定试剂盒或测试卡 | 厂家自报 | 16000 | 人份 | 112 |  |