第六章 采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5% | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
|  | （质保） |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |  |  |
| 7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |  |  |
| 8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
|  | （响应时间） |  |  |  |  |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 否 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于呼吸功能障碍患者的辅助通气，适用于成人的有创、无创通气，可用于患者转运 | 否 | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具有NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 呼吸机类型 | ★ | 电动电控 | 否 | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 4 | 通气模式 |  | 容量控制通气、压力控制通气、同步间歇指令通气、持续气道正压通气、双相气道正压通气、自适应支持通气、心肺复苏通气模式、高流量氧疗 | 否 |  |
| 5 | 主机重量 | ▲ | ≤4.5 kg | 否 |  |
| 6 | 同步功能 |  | 具备吸气触发、呼气触发和压力上升时间自动调节功能 | 否 | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 7 | 潮气量 |  | 20ml—2000ml | 否 |  |
| 8 | 吸入氧浓度 |  | （21—100）% | 否 |  |
| 9 | 屏幕 | ▲ | ≥7英寸彩色电容触摸控制屏，具有屏幕亮度自动调节功能 | 否 | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 10 | 氧气连接方式 | ★ | 2种，支持高压氧气气源和低压氧气气源 | 否 | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 11 | 高压氧气气源接口 | ★ | 主机端为标准DISS或NIST接口 | 否 | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 12 | 触发灵敏度 |  | 压力触发灵敏度：（-20 — -0.5）cmH2O；流速触发灵敏度：（0.5—20）L/ min；呼气触发灵敏度：Auto, 1-70% | 否 |  |
| 13 | 车载转运认证 | ▲ | 通过EN1789和YY0600.3转运标准测试 | 否 | 认证或测试报告 |
| 14 | 适航认证 | ▲ | EN 13718-1直升机转运标准测试 | 否 | 认证或测试报告 |
| 15 | 电量显示 |  | 具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量 | 否 |  |
| 16 | 报警及安全指标 |  | 声光报警并有故障提示 | 否 |  |
| 17 | 配置要求 | ★ | 呼吸机主机2套，可重复使用的呼吸道管路及传感器2套 | 否 | 企业承诺 |
| 18 | 配套耗材 | ★ | 开放耗材 | 否 | 厂家承诺 |
|  | （试剂）要求 |  |  |  |  |
| 19 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准；

（3）▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术参数指标正负偏离情况为0分；▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术参数指标正负偏离情况为0分。