# 采购需求表（物资类）

| 采购计划 编号 |  |  |  |  | 项目名称 | B2生物安全柜 | 最高限价（万元） | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 抽吸柜内气体，四面负压腔全包围正压工作台，同时保护实验中人员、标本及环境安全 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 2 | 外排方式 |  | ★ | B2型，100%外排 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3 | 尺寸 |  | ★ | 双人位操作台面宽度≥ 1.7米 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 4 | 台面距离地面高度 |  |  | 750mm，可配合安装环境调节。 |  |  |  | 否 |  |
| 5 | 风机 |  |  | 双直流风机，节能低噪音运行 |  |  |  | 否 |  |
| 6 | 抗菌安全措施 |  |  | 抗菌涂料涂在涂装表面，大限度地减少细菌的滋长，产品安全性测试（菌落数≤5CFU/次）和交叉污染测试（菌落数≤2CFU/次） |  |  |  | 否 |  |
| 7 | 风速 |  | ▲ | 风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 8 | 过滤效率 |  | ★ | 送风和排风过滤器均采用HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 柜体 |  |  | 柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化 |  |  |  | 否 |  |
| 10 | 前窗 |  | ★ | 电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制；玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，且玻璃门升降时不用直接接触玻璃；前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 11 | 触摸屏 |  | ★ | 电容式触摸屏,显示气流流向动态，显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，记录安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，高效过滤器的运行时间，显示操作区的温度和湿度，显示送风和排风过滤器的阻力，时钟显示；运行状态全部显示。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 12 | 断电恢复 功能 |  | ▲ | 断电恢复功能：按键记忆功能、风机、日光、照明带掉电记忆功能，如果掉电后再通电有相应功能键开启会自动跳过密码进入主界面，并且有断电报警提示。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 13 | 锁屏功能 |  | ▲ | 轻触锁屏键，操作界面处于锁定状态，此时其他功能键处于锁定状态；防止误操作。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 14 | 定时开关功能 |  | ★ | 具有风机、紫外、插座的定时开关功能以及定时关机功能；风机与紫外预约定时，风机停止转动后，前窗玻璃自动关闭，紫外灯自动打开，定时时间结束后，紫外灯关闭； |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 15 | 密码 |  |  | 用户密码修改，用户可以设置安全柜的开机密码 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 16 | 风速监测 |  | ▲ | 工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速 |  |  |  | 否 |  |
| 17 | 完善的报警系统 |  | ★ | 安全高度报警、过滤器压力超高报警、过滤器失效更换报警、气流波动报警 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 18 | 互锁保护设计 |  |  | 安全柜风机与玻璃门互锁、紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁 |  |  |  | 否 |  |
| 19 | 配置要求 |  | ★ | 主机1台、底座1套、内风机1台、外排风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件、风速传感器2件 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 20 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务及安装完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 按照B2生物安全柜要求安装（排风系统配置安装，保证B2安全柜过滤和排风正常工作）。保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。每年至少一次专业专业检测认证，确保安全柜的使用持续符合安全标准。每年定期更换一次全套原装送风及排风滤芯并提供一次清洗服务至少4年（若机器提示滤芯更换需要配合使用需求提前更换）。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  |  | 提供不少于6人次、0.5天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ▲ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 保密要求 |  |  | 无。 |  |  |  | 否 | 保密资质 |
| 12 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 否 | 专利证书 |
| 13 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |