## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  |  | 妇科检查台 | 最高限价（万元） | 25
序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 妇科检查和治疗时为患者提供必须体位支持。 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 注册证
3 | 外形 |  | 符合人体工程学,检查台初始体位为座椅状 |  |  |  | 否
4 | 组成结构 |  | 由主机、背板、腿托、污物盘、控制器等组成 |  |  |  | 否
5 | 操作系统 |  | 采用电动液压操作系统 |  |  |  | 否
6 | 电动功能 | ▲ | 至少包括：一键诊查位、一键回复初始体位、主体升降、背板倾斜、腿托同时开/闭、左右腿托单独开/闭 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
7 | 腿托 |  | 与检查台为一体，无需插拔 |  |  |  | 否
8 | 旋转功能 | ▲ | 具有主体旋转功能，旋转角度≥100° |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
9 | 预设功能 |  | 至少包括可对主体高度、背板倾斜角度进行预设 |  |  |  | 否
10 | 操作开关 | ▲ | 至少包括无线脚踏控制器，以及主体备用操作开关两套控制开关 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
11 | 脚踏开关电量提示 |  | 脚踏开关具有电池电量提示灯 |  |  |  | 否
12 | 污物盘 |  | 树脂材质，可抽拉，配有防溅保护网 |  |  |  | 否
13 | 扶手 |  | 具备 |  |  |  | 否
14 | 中单滚轴 |  | 具有安装一次性中单的滚轴 |  |  |  | 否
15 | 初始高度 | ▲ | 460mm±20mm |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
16 | 升降冲程 |  | ≥260mm，诊查体位最高≥1000 mm，电动控制 |  |  |  | 否
17 | 背板角度 | ▲ | ≥（75°～ -5°），电动控制 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
18 | 承重 |  | ≥135kg |  |  |  | 否
19 | 配置要求1 | ★ | 单台配置要求：包括检查椅主体1台、背板1个、腿托1组、扶手1组、污物盘1个、控制器1个 |  |  |  | 否 | 企业承诺
20 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 无配套耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 企业承诺
21 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后30天内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 |  |  |  | 否 | 企业承诺，中标后签合同时提供原厂售后服务承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤4小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 |  |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 知识产权与保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  |  | 企业承诺
技术偏离要求 |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分