## 经济技术需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  | 碳13呼气检测仪 | 最高限价（万元） | 42
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于检测患者胃内幽门螺杆菌感染 |  |  | 否 | 医疗器械注册证或产品彩页或技术白皮书
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 检测通道 | ★ | ≥10个 |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
4 | 样品浓度测量范围 |  | ≥（1%-6%） |  |  | 否
5 | 测量精度 | ▲ | 标准偏差δsd≤0.3‰ |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
6 | 稳定性 | ▲ | C.V.≤±3% |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
7 | 样品体积 |  | ≥120ml/袋 |  |  | 否
8 | 设备预热时间 | ▲ | ≤45min |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
9 | 样品分析速度 | ▲ | ≤150s/对样品 |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书或企业承诺
10 | 操作系统 |  | 中文操作系统 |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
11 | 设备质控 |  | 设备可自检，进行标准气体校正，打印质控报告 |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
12 | 配置要求 （单台套） | ★ | 碳十三呼气检测仪2台，工作站（国产品牌）及配套软件2套，打印机（国产品牌）2台，扫码枪2把 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 售后服务5 （物联网） | ★ | 企业配合院方免费接入院内相关信息系统（包含但不限于免费提供接口或系统升级） |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 是/否 | 专利证书 | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分