| 序号 |  | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 |  | 备注（证明材料等其他要求） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 基本要求 | ★ |  | 主要适用于腔镜和开放手术中的切割组织及凝闭血管 |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |  |
| 2 |  | 标准规范 | ★ |  | 通过NMPA（CFDA） |  |  |  | 否 |  | 认证材料 |  |
| 3 |  | 闭合血管最大直径 | ★ |  | ≥5mm |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |  |
| 4 |  | 刀头功能 | ▲ |  | 同时具有适用于开放及腔镜两类手术的器械，刀头集切割、凝闭、抓持、分离功能，两种器械可输出电能或超声能量 |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |  |
| 5 |  | 防粘连涂层 | ▲ |  | 工作头端应具有防粘连涂层 |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |  |
| 6 |  | 屏幕主机超声刀接口 | ▲ |  | 应为通用接口，可自动识别连接的仪器，可连接高级双极 |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |  |
| 7 |  | 输出能量类型 | ▲ |  | 超声外科能量、电外科能量 |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |  |
| 8 |  | 高级止血模式 | ▲ |  | 支持≥7mm的血管的凝闭 |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |  |
| 9 |  | 控制面板 |  |  | 触控 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 10 |  | 显示屏 |  |  | 触摸屏、具有自检功能，图文报错能快速诊断并明确提示故障信息 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 11 |  | 工作状态显示 |  |  | 用不同颜色显示功率大小变化 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 12 |  | 输出功率档位（可选档位） |  |  | ≥5档 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 13 |  | 输出控制方式 |  |  | 手控和脚控 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 14 |  | 刀头的机械振动频率 |  |  | 55kHz±2kHz |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 15 |  | 刀头的机械振动幅度 |  |  | （50-100）μm |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 16 |  | 报警及安全指标 | ▲ |  | - 故障提示、声光报警； |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |  |
| 17 |  | 配置要求 | ★ |  | 主机一台，脚踏一个 |  |  |  | 否 |  | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |  |
| 18 |  | 配套耗材（试剂）要求 | ★ |  | 具体年用量详见附件（封闭耗材（试剂）描述） |  |  |  | 否 |  | 厂家承诺及注册证 |  |
| 注： 1.★号项技术指标不接受负偏离。 2.▲技术指标负偏离≥6项，技术参数分值为0分。 3.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥13项，技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 超声切割止血刀 |  |  | 项目编号 | 2025-JQ06-W3536 |  |  |  |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 |  |  | 耗材与设备为同一品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 配套耗材（开展项目）名称 |  | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 |  | 最高限价（万元） |  | 备注 |  |
| 1 |  |  | 超声高频外科集成系统超声刀头 |  | 厂家自报 | 10 | 把 |  | 2.5 |  | 适用于开放手术 |  |
| 2 |  |  | 超声高频外科集成系统超声刀头 |  | 厂家自报 | 40 | 把 |  | 9.5 |  | 适用于腔镜手术 |  |