采购需求表（服务类）

| 项目 编号 |  | 2026-JQ06-F3006 |  |  | 项目 名称 | 移动式大型C臂X线机维保 | 最高限价 （万元） |  | 29.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 |  | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 整机全保（包含软件硬件、工作站等）,球管和第三方产品除外 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 2 | 资格要求 |  | ★ | 投标人具备医疗设备维修资质，并在过去3年内无无重大维修事故及法律纠纷发生 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 3 | 市场实力 |  | ▲ | 具备同类设备的维保经验 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 4 | 开机率要求 |  | ★ | ≥95%（全年按365天计算，若不能达到规定开机天数，按超过部分两倍顺延保修期） |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 5 | 保养要求 |  | ★ | 提供每年至少4次维护保养服务，（每季度至少1次），维护保养记录（电子纸质各一份，包括技术参数、主要部件状态等）向医学工程室提交存档 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 6 | 设备日常维护要求1 |  | ★ | 中标人须提供7天×24小时（含节假日）的保修服务 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 7 | 设备日常维护要求2 |  | ▲ | 中标人须定期对设备影像及核心性能指标进行质量检查 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 8 | 设备服务要求 |  | ▲ | 每次服务需通知医学工程室工程师参与,服务期内维修所涉及的人工费用、交通差旅费及备件费，均由投标人承担 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 9 | 风险防控 |  | ▲ | 由于实际服务提供商的维修、保养、操作等原因给设备和人员带来的伤害，所造成的经济损失和法律责任由投标人全部承担 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 10 | 零备件要求 |  | ▲ | 所更换的备件必须是原厂，满足设备运行要求，维修备件质保期≥3个月（该质保期与维保期结束无关） |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务期限 |  | ★ | 签订合同日起3年 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 三年合同期限内，每年分两阶段付款，第一阶段，合同签订生效满半年支付当年维保费用的50%，第二阶段，合同生效满1年，支付当年维保费剩余的50% |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 3 | 售后服务 （质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、5天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |