| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 至少监测三个导联位置，无需充电。监测时长及存储数据至少72h；包含标准一导联、标准二导联、胸前V5导联。具有起搏钉功能，连续检测72小时。 | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证或备案证 |
| 3 | 系统噪声 | ★ | ≤50μV | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |
| 4 | 设备电源 | ★ | 记录仪不需要充电即可使用 | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |
| 5 | 起搏脉冲显示能力 | ★ | 可显示2mV-200mV、0.1ms-2.0ms、上升时间＜100μs | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |
| 6 | 频率响应 | ▲ | 0.05Hz～40Hz的正弦信号，幅度为±3db | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |
| 7 | 动态输入范围 | ▲ | 耐极化电压±300mV，≤10%或50μV； 输入阻抗：≥10MΩ | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |
| 8 | 共模抑制比 | ▲ | 网电源≥60db，双倍网电源≥45db | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |
| 9 | 增益精度及稳定性 | ▲ | 精度≤±10%；稳定性24h不超过3% | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |
| 10 | 道间干扰 | ▲ | 0.05Hz～40Hz的正弦信号，幅度为±9db | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |
| 11 | 最小监测信号 | ▲ | 10Hz，50μV正弦信号 | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |
| 12 | 时间轴对齐 | ▲ | 同一频率响应限值≤±20ms或±0.5mm | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |
| 13 | 软件 | ★ | 分析软件需国家三类注册证 | 否 | 彩页或厂家技术白皮书 |
| 14 | 配置要求 | ★ | 穿戴式心电记录仪3台，动态心电分析软件3套（支持windows7sp1及以上），数据线3根，读卡器3个 | 否 | 企业承诺 |
| 15 | 配套耗材 | ★ | 封闭耗材 | 否 | 厂家承诺及注册证 |
| 16 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺提供医疗设备注册证和合格证和装箱单和配置清单 |

| 医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 穿戴式动态心电记录仪 |  | 项目编号 | 2026-JQ06-W5001 |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 穿戴式心电传感器 | TEPX | 400 | 片 | 23.2 |  |