# 采购需求表（物资类）

| 采购计划 编号 |  |  |  |  | 项目名称 | 纯水超纯水一体机 | 最高限价（万元） | 28.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 设备以自来水为进水，产出纯水和超纯水，由独立的取水器取用纯水和超纯水。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 |  | ▲ | 通过CE、UKCA、IEC认证。 |  |  |  | 否 | 相关证书材料（英文证书需提供中文译本） |
| 3 | 体系认证 |  | ▲ | 生产厂家已通过GB/T 19001:2016和GB/T 24001:2016管理体系认证 |  |  |  | 否 | 相关证书材料（英文证书需提供中文译本） |
| 4 | 电阻率 |  | ★ | 超纯水电阻率≥18.2 MΩ•cm @ 25℃，纯水电阻率＞10 MΩ·cm @ 25℃。 |  |  |  | 否 | 检测报告 |
| 5 | 离子指标 |  | ▲ | 超纯水痕量离子Ag / Hg / Cd / Bi / Au / U / Be / Zn离子含量≤0.01 ppb， 硼≤0.01 ppb，硅≤0.01 ppb。 |  |  |  | 否 | 提供＞2份不同检测日期的可查验的带有CNAS或CMA章的水质检测报告。 |
| 6 | 有机物指标 |  | ▲ | 超纯水TOC≤2ppb；微生物限度≤0.001cfu/ml。纯水总有机碳（TOC）含量＜20 ppb，可溶性硅（以二氧化硅计）≤0.02 mg/L。 |  |  |  | 否 | 检测报告 |
| 7 | 技术原理 |  | ▲ | 主机内置单极RO柱、EDI模块和内置纯水管路、265 nm无汞杀菌紫外灯；EDI模块为高性能防结垢设计，无需软化柱或防毒柱。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 8 | 水箱要求 |  |  | 外置水箱，聚乙烯材质。配空气过滤器、电子溢流器、水箱杀菌紫外灯、压力液位传感器。水箱内壁粗糙度≤0.8um。 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 9 | 耗材及配件监测 |  | ▲ | 所有耗材（预纯化柱、超纯化柱、纯水LED杀菌紫外灯、水箱LED杀菌紫外灯、超纯水172nm无汞降解紫外灯）均需集成无线射频（RFID）芯片，可在主机控制面板同一界面在线监控以上所有耗材的信息。主机盖板采用磁吸式设计。无须使用工具即可更换纯化柱和紫外灯。 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 10 | TOC监测 |  | ▲ | 标配172nm氧化紫外灯，采用无汞设计，配置TOC检测模块，采用完全氧化法原理。 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 11 | 紫外灯 |  | ▲ | 内置EDI纯水LED无汞杀菌紫外灯、水箱LED无汞杀菌紫外灯、超纯水172nm无汞紫外灯。 |  |  |  | 否 | 内置紫外灯的实物照及主机工作流程图说明 |
| 12 | 主控制器 |  |  | 触控屏幕＞7英寸可移动。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 13 | 取水器 |  | ▲ | 配置独立取水器：（1）带独立支架，手柄集成＞2英寸彩色触摸屏，可实时显示超纯水电阻率和TOC、水箱液位，支持定量取水（0.01-999L），流速调节（逐滴-2L/min）。（2）支持无数据线方式与主机通讯连接。 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 14 | 数据管理 |  | ▲ | 支持虹膜识别身份验证，进行用水管理及记录。 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或彩页 |
| 15 | 配置要求 |  | ★ | （1）纯水超纯水一体机（纯水制备速度15L/h)主机1套（包括带芯片预纯化柱、带芯片超纯化柱各1套）； （2）纯水智能远程取水器1套； （3）超纯水智能远程取水器1套； （4）100L纯水水箱（带双液位传感器、带空气过滤器）1套； （5）水箱紫外杀菌清洁模块1套； （6）带芯片除热原终端过滤器1套； （7）清洗药片1套； （8）自来水预过滤装置1套； （9）漏水检测装置1套。 （10）取水器无线链接组件1套； （11）纯水管路254nm紫外灯、超纯水172nm 无汞紫外灯各1套； |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于10人次、2天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |