采购需求表（物资类）

| 序号 |  | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于实验过程中放大、照明，提供实验录制接口 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 显微镜光学 |  |  | 使用红光反射增强技术，超强景深及立体感， | 否 |  |
| 3 | 显微镜操作 |  |  | 整机采用人体工程学设计、物镜连接分光器到目镜距离小 | 否 |  |
| 4 | 显微镜组件 |  | ▲ | 模块化设计，升级组件只需要更换部分配件即可，方便升级维护 | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书 |
| 5 | 显微镜重量 |  |  | 总重≤110 kg |  |  |
| 6 | 显微镜底座 |  |  | H型底座，底座带万向轮，可轻松推动，防绕线，可锁定。 |  |  |
| 7 | 显微镜立柱 |  | ▲ | 立柱长≤1700 mm | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书 |
| 8 | 显微镜旋臂 |  |  | 360 度可旋转臂 |  |  |
| 9 | 显微镜延长臂 |  |  | 阻尼式，长度≤850mm，可全方位多角度立体调节 |  |  |
| 10 | 显微镜光源 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | LED光源 |  | ▲ | 集成LED光纤传导照明，寿命可达≥40000小时，低功率，不易产热，亮度可通过旋钮调节 | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书 |
| 10.2 | 卤素灯光源 |  |  | 可选：≥15V/150W卤素灯照明，内置备用光源，再故障时可快速切换 | 否 |  |
| 10.3 | 显微镜照明光斑调节 |  |  | 集成照明光斑可调装置，调节范围≥8mm-120 mm | 否 |  |
| 11 | 显微镜联合器 |  |  | 45度 |  |  |
| 12 | 显微镜主刀镜支架 |  |  | 阻尼摩擦定位，手动控制 |  |  |
| 12.1 | 显微镜支架平衡 |  | ▲ | 轻调C臂上的平衡按钮，显微镜头部可迅速调至平衡 | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书 |
| 13 | - 显微镜变倍 |  |  | 复消色差变倍系统，手动≥3档变倍，手动调焦 |  |  |
| 14 | 显微镜直管镜 |  |  | 焦距≥120mm |  |  |
| 15 | 显微镜目镜 |  |  | ≥12X宽视野广角目镜，复消色差，硅胶眼杯高度可调， | 否 |  |
| 15.1 | 目镜屈光补偿范围 |  |  | ≥+5D到-5D | 否 |  |
| 15.2 | 目镜筒 |  |  | 直管镜，≥f=120 mm | 否 |  |
| 15.3 | 瞳距调节范围 |  | ▲ | ≥50 mm-70 mm，带瞳距调节装置。 | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书 |
| 16 | 显微镜物镜 |  | ▲ | 复消色差带微调物镜，≥f=220 mm，可微调≥12 mm | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书 |
| 17 | - 两侧对称分光器 |  |  | 80:20 |  |  |
| 18 | 手柄 |  |  | 人体工程双侧直杆手柄，360°可调 | 否 |  |
| 19 | 配置需求 |  | ★ | - 1.底座×1 - 2.立柱×1 - 3.旋臂×1 - 4.延长臂×1 - 5.光源×1 - 6.联合器×1 - 7.显微镜主刀镜支架×1 - 8.显微镜变倍×1 - 9.直管镜×1 - 10.目镜×2 - 11.物镜×1 - 12.两侧对称分光器×1 - 13.手柄×1 | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款。 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1（质保） |  | ★ | 保修年限不低于1年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2（质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3（质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4（响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤8小时，维修到达现场时间≤72小时。 | 否 | 企业承诺 |