采购需求表（物资类）

| 采购单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购计划 编号 |  |  |  |  | 项目名称 | 多参数监护仪 | 最高限价（万元） | 49 |  |
| 序号 |  | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基本要求 |  | ★ | 用于实时监测患者各项生命体征 |  |  | 否 | 技术白皮书或生产企业承诺或企业承诺 |
|  |  | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 |  |  | 否 | 相关证明材料 |
|  |  | 主机结构 |  | ★ | 主机显示屏一体式，无风扇设计 |  |  | 否 | 技术白皮书或生产企业承诺或企业承诺 |
|  |  | 监测功能 |  | ▲ | 可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等生命体征 |  |  | 否 | 相关证明材料 |
|  |  | 患者类型 |  |  | 适用于成人、小儿、新生儿 |  |  | 否 |  |
|  |  | 显示屏幕 |  | ★ | ≥10英寸；彩色液晶触摸屏 |  |  | 否 | 技术白皮书或生产企业承诺或企业承诺 |
|  |  | 分辨率 |  |  | ≥800*600 |  |  | 否 |  |
|  |  | 通道数量 |  |  | 同屏显示≥8通道 |  |  | 否 |  |
|  |  | 心律测量范围 |  |  | ≥（30-200）次/分钟；误差≤±（示值的5%+1）次/分钟 |  |  | 否 |  |
|  |  | 心律失常分析 |  |  | ≥25种 |  |  | 否 |  |
|  |  | QT/QTc |  |  | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能 |  |  | 否 |  |
|  |  | 心电监测 |  |  | 支持3/5导心电监测 |  |  | 否 |  |
|  |  | 血氧饱和度监测范围 |  |  | （0-100%）；误差≤±2% |  |  | 否 |  |
|  |  | 脉搏监测范围 |  |  | 至少包含（30-200）次/分钟；误差≤±5% |  |  | 否 |  |
| 15 |  | 无创血压测量 |  | ▲ | 至少具备手动、自动、连续等测量模式 |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 16 |  | 静态压力范围 |  | ▲ | 至少包含（0-260mmHg）；误差≤±5mmHg |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 17 |  | 过压保护功能 |  |  | 具备成人、小儿、新生儿分段过压保护功能 |  |  | 否 |  |
| 18 |  | 呼吸频率 |  |  | 至少包含（0-60）次/分钟；误差≤±2次/分钟 |  |  | 否 |  |
| 19 |  | 体温测量范围 |  | ▲ | 包含（0-50℃）；误差≤±0.1℃ |  |  | 否 | 技术白皮书或生产企业承诺或企业承诺 |
| 20 |  | 抗电击程度 |  |  | ECG、TEMP、SpO2、NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 |  |  | 否 |  |
| 21 |  | 主机电池 |  |  | 内置锂电池，工作时间≥2小时 |  |  | 否 |  |
| 22 |  | 整机重量 |  | ★ | ≤5kg |  |  | 否 | 技术白皮书或生产企业承诺或企业承诺 |
| 23 |  | 防水 |  |  | 至少满足IPX1防水泼溅 |  |  | 否 |  |
| 24 |  | 报警及安全指示 |  | ▲ | 具备声光分级报警，报警上下限可调 |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 25 |  | 物联功能 |  | ▲ | 具备；支持中央监护系统联网等功能 |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 26 |  | 配置要求 |  | ★ | 监护仪主机35台，同品牌缆线（包含血压导管、血压袖套、成人血氧探头、血氧延长线、抗除颤5导心电导联线、国标电源线、体温探头）35套，锂电池35块。 |  |  | 否 | 配置清单 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 |  | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 |  | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 |  | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 |  | 原厂保修年限 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 |  | 升级与软件维护 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 |  | 维修培训 |  | ★ | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 |  | 到位维修响应 |  | ★ | 维修响应时间≤24小时，维修到达现场时间≤48小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 |  | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 |  | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 |  |  | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |  |  |
| 2 | 评审方法 |  |  | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥13项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |