采购需求表（物资类）

| 序号 |  | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于耳科临床微创手术过程中进行削磨、钻孔、锯开组织及对骨骼精准切削的操作 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 准规范 |  | ★ | 具备NMPA(CFDA)认证，CE或FDA认证 | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 | 主机系统功能 |  | ▲ | ≥8万转高速多功能一体机，具备显微耳钻、铣刀、开颅钻功能 | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书 |
| 4 | 主机显示器 |  |  | 可同时显示转速、冲水量、旋转方向 | 否 |  |
| 5 | 主机功能调节 |  |  | 主机、脚踏可调节转速、冲水量、旋转方向 | 否 |  |
| 6 | 主机冲水泵 |  |  | 冲水泵与主机一体化设计 | 否 |  |
| 7 | 主机冲水流量调节 |  |  | 有档位调节，流量在（0-100）ml/min范围内自由调节 | 否 |  |
| 8 | 主机马达识别功能 |  |  | 主机可自动识别连接马达 | 否 |  |
| 9 | 主机同时连接马达数量 |  |  | ≥2个 | 否 |  |
| 10 | 脚踏导线 |  |  | 导线长度≥3m | 否 |  |
| 11 | 脚踏开关 |  |  | 无极变速脚踏，可调节转动方向、冲水泵流量 | 否 |  |
| 12 | 马达转速 |  | ▲ | 转速≥80000rpm | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书 |
| 13 | 马达冷却技术 |  |  | 自通风冷却功能，手术时无需外接水冷和气冷，可长时间连续工作 | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书 |
| 14 | 马达扭矩 |  |  | 扭矩≥30mNm | 否 |  |
| 15 | 马达手柄驱动接口/功能 |  | ▲ | 通用标准 E 类型手柄接口，无需内在喷洒，无需照明，使用一款马达可连接多种功能和长度的手柄 | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书 |
| 16 | 马达连接线 |  |  | 长度≥3m，可拆卸 | 否 |  |
| 17 | 马达尺寸/重量 |  |  | 直径≤21mm，长≤100mm，包含接口≤120g,不含导线及手柄的重量 | 否 |  |
| 18 | 弯手柄传动比例 |  | ▲ | 传动比例1：1 | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书 |
| 19 | 弯手柄弯度 |  |  | ≤20°弯曲 | 否 |  |
| 20 | 弯手柄冷却技术 |  |  | 自冷技术，无需外接水冷和气冷 | 否 |  |
| 21 | 弯手柄冲水口 |  |  | 带喷水接头配件，冲水口可旋转调节 | 否 |  |
| 22 | 弯手柄工作长度 |  |  | ≥70mm | 否 |  |
| 23 | 弯手柄转数 |  |  | 转速≥80000rpm | 否 |  |
| 24 | 弯手柄重量 |  |  | ≤98g | 否 |  |
| 25 | 弯手柄接口 |  |  | 通用标准马达和钻头接口 | 否 |  |
| 26 | 直手柄传动比例 |  | ▲ | 传动比例1：1 | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书 |
| 27 | 直手柄工作长度 |  |  | ≥70mm | 否 |  |
| 28 | 直手柄冷却技术 |  |  | 自冷技术，无需外接水冷和气冷 | 否 |  |
| 29 | 直手柄冲水口 |  |  | 带喷水接头配件，冲水口可旋转调节 | 否 |  |
| 30 | 直手柄转数 |  |  | 转速≥80000rpm | 否 |  |
| 31 | 直手柄重量 |  |  | ≤88g | 否 |  |
| 32 | 直手柄接口 |  |  | 通用标准马达和钻头接口 | 否 |  |
| 33 | 钻头钻轴 |  | ▲ | 直径≤2.35mm | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书 |
| 34 | 钻头工作直径 |  |  | 工作直径（0.8-7.0）mm | 否 |  |
| 35 | 钻头材质 |  |  | 金钢砂磨钻头、钨碳钢切削钻头 | 否 |  |
| 36 | 钻头可重复使用性 |  | ▲ | 可重复使用 | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书 |
| 37 | 报警及安全指标 |  | ▲ | 马达过热或手柄卡死时提供过载保护，故障声光报警，屏幕显示故障代码 | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书 |
| 38 | 消毒方式 |  |  | 马达、手柄、钻头均可高温高压消毒灭菌 | 否 |  |
| 39 | 配置需求 |  | ★ | - 1.主机*1台 2.多功能脚踏*1个 3.马达及连线*1套 4.弯手柄*1把 5.直手柄*1把 6.磨钻头*6根，切削钻头*6根 | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款。 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1（质保） |  | ★ | 保修年限不低于1年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2（质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3（质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4（响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤8小时，维修到达现场时间≤72小时。 | 否 | 企业承诺 |