第六章 采购项目商务和技术要求

一、商务要求（均为实质性响应条款，不接受负偏离，且须在投标文件的商务技术册中单独附页承诺）

| 经济要求 |  |  |  | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)，故障停机每超出1天，按两倍时间延保，中标后签合同时提供原厂售后服务承诺。 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 12 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |

- 技术要求

| 采购计划 编号 |  | 2026-JQ06-W3057 |  | 项目名称 | 便携彩色多普勒超声诊断系统（心脏型） | 最高限价（万元） | 49 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 全数字化全身型高端便携式彩色多谱勒超声诊断系统，满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 介入性超声、儿科、急诊、麻醉等全身应用 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 资质要求 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 | 成像模式 |  |  | 二维灰阶成像，彩色多普勒血流成像（包括速度、速度方差、能量、方向能量多普勒模式），频谱多普勒显示及分析，M型显示及分析，组织谐波成像功能 |  |  | 否 |  |
| 4 | 最大显示深度 |  | ★ | 最大显示深度≥42cm |  |  | 否 | 技术白皮书或产品说明书 |
| 5 | 数字式声束形成器 |  | ▲ | A/D≥12bit |  |  | 否 | 技术白皮书或产品说明书 |
| 6 | 智能一键图像优化技术 |  |  | 一键实时自动优化B模式增益、TGC、动态范围、彩色模式、自动优化频谱量程、基线、增益等 |  |  | 否 |  |
| 7 | 扩展成像 |  |  | 支持扩展成像功能，支持梯形扩展模式下彩色取样框同步延展 |  |  | 否 |  |
| 8 | 宽景成像 |  |  | 支持向前擦除以及中途停止、重新采集操作； 支持无限制长度采集 |  |  | 否 |  |
| 9 | 超微血流成像 |  | ▲ | 无外溢显示0.1mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量，低速血流信号的增强显示 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品说明书 |
| 10 | 彩色标尺 |  | ▲ | 具备彩色标尺速度范围显示，彩色标尺最低显示≤0.2cm/s |  |  | 否 | 技术白皮书或产品说明书 |
| 11 | 成像帧频 |  | ▲ | 常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有血管指数定量，检测超低速血流信号分布密度 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品说明书 |
| 12 | 穿刺针增强显示功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 13 | 应变式弹性成像 |  | ▲ | 具备应变式弹性成像功能,支持B模式和弹性模式实时双幅对比显示 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品说明书 |
| 14 | 颈动脉斑块定量评估 |  | ▲ | 具备对比度、均匀性等定量参数对斑块稳定性进行定量分析 |  |  |  | 技术白皮书或产品说明书 |
| 15 | 预设条件 |  |  | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件 |  |  | 否 |  |
| 16 | 测量和分析 |  |  | 常规测量：距离、面积、周长、实时深度测量 产科测量：包括全面的产科径线测量、新生儿髋关节角度等 外周血管测量和计算功能：（包括血管内中膜自动测量） 多普勒血流测量与分析（含自动多普勒频谱包络计算） 心脏功能测量：心功能测量工具Auto EF、Simpson BP，PISA等 |  |  | 否 |  |
| 17 | 内中膜自动测量IMT |  |  | 支持自动检测内中膜厚度等多项参数 |  |  | 否 |  |
| 18 | 取样宽度 |  |  | 宽度范围≥（0.5mm-20mm），可调 |  |  | 否 |  |
| 19 | 图像存储与（电影）回放重现 |  |  | 内置硬盘≥500G,支持单帧存储和电影存储，电影存储支持向后或向前存储，时间长度可预置，可对回放图像编辑存储，动图存图≥480s |  |  | 否 |  |
| 20 | 主机重量 |  |  | ≤6.5kg |  |  | 否 |  |
| 21 | 显示器尺寸 |  |  | ≥15英寸 |  |  | 否 |  |
| 22 | 探头个数 |  |  | ≥3把探头，至少包含凸阵探头、线阵探头、相控阵探头 |  |  | 否 |  |
| 23 | 台车可扩展探头连接数量 |  | ▲ | 可同时激活探头4种，包括凸阵、线阵、相控阵等及相应配套软件 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品说明书或企业承诺 |
| 24 | 凸阵探头 |  |  | 频率2.0-5.0MHz |  |  | 否 |  |
| 25 | 线阵探头 |  |  | 频率4.0-15.0MHz |  |  | 否 |  |
| 26 | 相控阵探头 |  |  | 频率2.0-4.0MHz |  |  | 否 |  |
| 27 | 软件要求 |  | ★ | 所投设备所有软件为最新、最全版本(注明时间及版本号)，包括支持该软件的相关硬件，并包含已经发布的全部技术功能。系统软件终身免费升级。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 28 | 配置 |  | ★ | 主机1套，探头3把（可提供凸阵探头、线阵探头、相控阵探头），台车1台 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 29 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 无封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 30 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可；