## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
编号 |  | 2026-JQ06-W3053 |  | 项目名称 | 全自动尿液分析流水线 | 最高限价（万元） | 30.8（1套）
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于检测人尿液的有形成分分析、干化学及理学指标 |  |  | 否 | 相关证明材料
2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 认证材料
3 | 技术原理 |  | ▲ | 能够智能对尿液中的有形成分进行自动识别、分析、分类计数；干化学采用光电比色法，分析波长：470nm，525nm，590nm，624nm |  |  | 否 | 相关证明材料
4 | 待检区容量 |  | ▲ | 一次性可放置≥350个待检标本 |  |  | 是 | 相关证明材料
5 | 已检区容量 |  |  | 一次性可放置≥350个已检标本 |  |  | 是
6 | 检测速度 |  | ▲ | 单独干化学 ≥270标本/时，有形成分分析 ≥280标本/时。综合速度干化+有形成分分析 ≥270标本/时 |  |  | 否 | 相关证明材料
7 | 标本留取 |  |  | 支持带盖尿管穿刺取样，实现标本运送过程密闭，支持气动传送 |  |  | 否
8 | 干化学项目 |  |  | ≥14项，至少包含潜血（BLD）、白细胞（LEU）、比重（SG）、pH、葡萄糖（GLU）、蛋白质（PRO）、亚硝酸盐（NIT）、酮体（KET）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、抗坏血酸（VC）、微量白蛋白（mALB）、肌酐（CR）、钙离子（Ca），可报告尿微量白蛋白/肌酐（ACR） |  |  | 否
9 | 理学检测 |  | ▲ | ≥5项，至少包含颜色、浊度、比重、电导率、渗透压 |  |  | 否 | 相关证明材料
10 | 定位跟踪技术 |  |  | 有形成分分析模拟人工镜检，低倍镜下对大目标（上皮细胞、管型等）分类计数，对小目标（红细胞、白细胞、结晶等）定位，转高倍镜后，对定位小目标自动跟踪放大，对细微结构进行鉴别分类 |  |  | 否
11 | 标本传送 |  |  | 采用标本单管传送方式 |  |  | 否 | 相关证明材料
12 | 计数池清洗 |  |  | 反向清洗 |  |  | 否
13 | 红细胞形态学分析 |  | ▲ | 红细胞形态学（红细胞位相）自动分析，可显示并打印分析所得的曲线图（3个）和散点图（1个） |  |  | 是 | 相关证明材料
14 | 有形成分质控功能 |  | ▲ | 具备原厂配套的通过NMPA认证的有形成分质控品。具有阴性、灵敏度、准确度（Level1、Level2、Level3、Level4四个浓度），可以对真实红、白细胞开展定量质控，可录入质控定值参数、进行质控结果统计，显示并打印质控统计图 |  |  | 是 | 相关证明材料
15 | 干化学质控功能 |  |  | 具备原厂配套的通过NMPA认证的阴、阳性质控品，具有质控定值录入、质控测定和质控查询统计功能 |  |  | 否
16 | 试纸仓容 |  |  | ≥300根，有防止尿条氧化装置 |  |  | 是
17 | 重复性 |  |  | 50个/µL：CV≤26%； 260个/µL：CV≤15% |  |  | 是
18 | 数据存储量 |  |  | ≥100万个结果 |  |  | 是
19 | 配置要求 |  | ★ | 全自动样品处理系统1台、全自动尿液干化学分析仪1台、尿液有形分析分析仪2台、工作站1套、工作柜组1套 |  |  | 否 | 企业承诺
20 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证
相关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 1.交货时间：合同签订之日起90天内全部交货并安装调试完毕。 2.交付地点：北京市海淀区 3.交付方式：现场交付 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题，无息支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 自交货验收完毕之日算起，保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。投标供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，投标供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费 |  |  | 是 | 原厂授权 或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训; |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 备品备件要求 |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 知识产权和保密要求 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中 |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥4项，技术参数分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，技术参数分值为0分
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。

## 封闭耗材
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 全自动尿液分析流水线 |  | 编号 | 2026-JQ06-W3053
封闭耗材（试剂） | 耗材（试剂）与设备为同一品牌。
描述
序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 尿液分析试纸条 | 厂家自报 | 10000人份 | 人份 | 2.4
2 | 一次性使用尿液采集器 | 厂家自报 | 10400人份 | 人份 | 8.32
3 | 尿液有形成分分析仪试剂包 | 厂家自报 | 8000人份 | 人份 | 5

## 封闭耗材（试剂）用量测算表 (hidden)
封闭耗材（试剂）用量测算表
采购单位：（业务部门盖章）
项目名称 |  |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
需求部门 | （需求部门经办人签字） |  | （需求部门领导签字）
注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写； 2.如为耗材，需求部门必须提供耗材规格，如为试剂应填写开展项目名称，无需填写规格； 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关； 4.计量单位为最小使用单位； 5.最高限价为采购单位预估2年用量与市场调查意向品牌单价的乘积。