## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 实现酶联免疫吸附法实验加样、孵育、洗板、判读、到结果分析全自动一体化操作 | 否 | 相关证明材料
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 认证材料
3 | 连续载入 | ▲ | 连续加载微孔板、血清管、试剂 | 否 | 相关证明材料
4 | 液面警报 | ▲ | 自动探测；在清洗缓冲液太少或废液罐太满时报警 | 否 | 相关证明材料
5 | 项目整合 | ▲ | 每块微孔板可整合≥12个检测项目 | 是 | 相关证明材料
6 | 样本位 | ▲ | 一次上样≥100个 | 是 | 相关证明材料
7 | 试剂位 | ▲ | 试剂位置≥24个 | 是 | 相关证明材料
8 | 标准品和对照品位 | ▲ | ≥60个 | 是 | 相关证明材料
9 | 孵育功能 | ▲ | ≥8个孵育位；4个温控孵育位，独立温控、避光孵育、带震荡功能；4 个室温孵育位，独立避光。 具备孵育温度控制功能，室温+7℃-45℃ | 否 | 相关证明材料
10 | 预设程序 |  | 预设配套检测试剂程序 | 否
11 | 检测项目 |  | 同时支持开放性项目和同品牌检测项目，包括自免、病原体和过敏原项目 | 否
12 | 光谱范围 |  | 400-700nm | 否
13 | 动态范围 |  | -0.100-3.000 OD | 否
14 | 滤光片位 |  | ≥8个位置 | 是
15 | 滤光片预装数量 |  | 预装≥6个 | 是
16 | 滤光片波长 |  | 405nm、450nm、492nm、570nm、620nm、690nm | 否
17 | 移液器 | ★ | 一次性枪头 | 否 | 相关证明材料
18 | 液面检测 |  | 具备电容式液面检测、凝块、气泡检测功能 | 否
19 | 最小/大液体容量 |  | 300μl—1000μl | 是
20 | 精确度 | ▲ | 在25μl 情况下CV<10%；在100μl情况下CV<5% | 否 | 相关证明材料
21 | 功能 |  | 枪头规格检测、混匀和多次连续分注 | 否
22 | 样品/试剂 |  | 样品/ 试剂信息识别并定位 | 否
23 | 溢液保护 |  | 具备溢液保护功能 | 否
24 | 检测项目 | ▲ | 做抗肾小球基底膜抗体IgG检测 | 否 | 相关证明材料
25 | 配置要求 | ★ | 主机一台，配套电脑一套 | 否 | 企业承诺
26 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 开放耗材（试剂） | 否
相关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 1.交货时间：合同签订之日起90天内全部交货并安装调试完毕。 2.交付地点：北京市海淀区 3.交付方式：现场交付 | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满一年无质量问题，无息支付剩余5% | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤 | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 自交货验收完毕之日算起，保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。投标供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，投标供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费 | 是 | 原厂授权 （企业承诺）
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训; | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 否 | 企业承诺
8 | 备品备件要求 | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | 否 | 企业承诺
9 | 知识产权和保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中 | 否 | 企业承诺

## 封闭耗材（试剂）用量测算表 (hidden)
封闭耗材（试剂）用量测算表
采购单位：（业务部门盖章）
项目名称 |  |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
需求部门 | （需求部门经办人签字） |  | （需求部门领导签字）
注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写； 2.如为耗材，需求部门必须提供耗材规格，如为试剂应填写开展项目名称，无需填写规格； 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关； 4.计量单位为最小使用单位； 5.最高限价为采购单位预估2年用量与市场调查意向品牌单价的乘积。