## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  |  | 冷冻离心机（15ml+50ml离心管） | 最高限价（万元） | 30（数量2台）
序号 | 需求名称 | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于生物样本的离心分离及制备 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
2 | 标准规范1 | ★ | FDA认证 |  |  |  | 否 | 提供相关证书文件
3 | 水平转子（4*400ml） 最高转速 | ★ | ≥4,700 rpm |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
4 | 水平转子（4*400ml） 最大离心力 |  | ≥4,250 ×g |  |  |  | 否
5 | 角转子（6*15ml）最高转速 | ▲ | ≥1,3000 rpm |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
6 | 角转子（6*15ml）最大离心力 | ▲ | ≥1,8500 ×g |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
7 | 最大容量 |  | ≥4*400 ml |  |  |  | 否
8 | 制冷系统 |  | 温度范围：-10℃ 至＋40℃；精度≤±1℃ |  |  |  | 否
9 | 驱动系统 |  | 无碳刷电机 |  |  |  | 否
10 | 离心设定时间 |  | ≥9 小时 59 分 |  |  |  | 否
11 | 噪音(dB(A)) |  | ≤68 dB (A) |  |  |  | 否
12 | 加减速控制 |  | 提升速度时≥9档速度，降低速度时≥10档速度 |  |  |  | 否
13 | 转头锁定系统 | ▲ | 具备转头自动锁定装置 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
14 | 生物安全性保证 | ▲ | 提供转子的防生物污染密封盖，提供转子的生物安全证书 |  |  |  | 否 | 提供转子的生物安全证书
15 | 可选配转子数量 | ▲ | ≥15个 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
16 | 尺寸（深*宽*高） | ★ | ≤710mm*630mm*370mm |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
17 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  |  | 否
18 | 配置要求 | ★ | 主机1台； 4*400ml水平转子（包含吊篮）1套； 防护盖1套； 水平转子15mL适配器1套， 水平转子50ml适配器1套； 15ml角转子1个 |  |  |  | 否 | 企业承诺
19 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 无配套耗材 |  |  |  | 否 | 企业承诺
20 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。中标后签合同时提供原厂售后服务承诺。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤4小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 |  |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 知识产权与保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  |  | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分