## Sheet1
采购需求表（物资类）
|  |  | 项目名称 | 口腔综合治疗台 | 最高限价（万元） | 30
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于口腔科诊断，治疗和手术 |  | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书
2 | 资质认证 | ★ | 具有NMPA认证 |  | 否 | 相关认证材料
3 | 整机要求 |  | 智能电子控制系统，电动牙科椅与侧箱采用分体结构。 |  | 否
4 | 医生治疗单元 | ▲ | 彩色触摸屏≥7英寸 |  | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书
5 | 智能电子控制系统 |  | 具备开机自检功能，≥3套医生工作程序，满足多位医生使用，可设置的记忆椅位≥15个 |  | 否
6 | 感应开关控制 | ▲ | 可自动识别拿起来的器械，并在显示屏上显示出对应的器械图，精确控制器械的启动及关闭 |  | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书
7 | 消毒系统 |  | 具有全自动水路管道消毒冲洗系统，消毒记录存储数据≥300条 |  | 否
8 | 助手位 |  | 器械挂架≥4个，双段式三关节助手位臂，可进行高度调节，档位≥9挡 |  | 否
9 | 侧箱 | ▲ | 具备感应气锁开关 |  | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书
10 | 痰盂 |  | 陶瓷材质，旋转范围≥180°。 |  | 否
11 | 手术灯 |  | 开关方式≥4种，带蓝光截止功能，光照度范围8000-30000LUX，光照度档位≥4档。 |  | 否
12 | 电动牙科椅 | ▲ | 内导轨设计 |  | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书
13 | 多关节头枕 | ▲ | 一键式按压调节头枕角度，通过角度传感器实现椅位记忆 |  | 否 | 产品彩页,说明书,技术白皮书
14 | 脚控开关 |  | 可控制的记忆椅位≥10个 |  | 否
15 | 配置要求 | ★ | 共3台口腔综合治疗台，单台配置如下： 1、快接式高速手机线2条。 2、快接式低速气动马达线1条。 3、全自动水路管道消毒/冲洗系统1套。 4、三用喷枪2把。 5、强吸/弱吸各1套。 6、LED口腔灯1套。 7、脚控开关1套。 8、医生座椅1张。 |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收合格后付95%，质保期满后支付剩余5%。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 否 | 原厂授权（企业承诺）
5 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥13项，投标企业技术分值为0分
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离； 3.斜体为辅助编制需求内容，可根据项目实际情况描写。