# 采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  |  |  | 心肺复苏机 | 最高限价（万元） | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 对心脏骤停患者进行胸外按压 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具有NMPA（CFDA）、FDA认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 标准规范 | ▲ | 具备FDA或CE认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 适航证明 | ▲ | 具备IEC60601-1-12适航证明 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 驱动方式 |  | 应为电动电控心肺复苏机，不以气体作为驱动 |  |  | 否 |  |
| 5 | 按压模式 |  | 按压模式：30：2模式和连续按压模式 |  |  | 否 |  |
| 6 | 按压频率 | ▲ | 按压频率≥100次/分钟，误差≤±2次/分钟 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 按压深度 | ▲ | 最大按压深度不超过5.5cm，误差≤±0.2cm |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 按键模式 | ▲ | 操作按键采用物理按键，非显示屏设计 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 9 | 按压方式 | ▲ | 按压方式：电控按压 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 10 | 重量 | ▲ | 重量（含电池）≤9kg |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 11 | 背板射线穿透性 |  | 背板可透X光射线 |  |  | 否 |  |
| 12 | 供电方式 |  | 供电方式：电池供电、墙壁电、车载供电 |  |  | 否 |  |
| 13 | 胸廓复位装置 |  | 具备胸廓复位装置，确保患者胸廓1:1复位 |  |  | 否 |  |
| 14 | 除颤方式 |  | 与除颤手柄同步使用 |  |  | 否 |  |
| 15 | 防水指标 |  | 防水防尘≥IP43 |  |  | 否 |  |
| 16 | 工作环境温度 |  | 工作环境温度：5-40℃ |  |  | 否 |  |
| 17 | 材质 |  | 设备固定和支撑组件采用硬质材料，避免机器重量附加到患者身上 |  |  | 否 |  |
| 18 | 启动时间 |  | 设备安装启动时间≤15秒。设备在15秒内可完成组装并启动对病人按压所需的所有操作 |  |  | 否 |  |
| 19 | 配置要求 | ★ | 心肺复苏主机、按压背板、电源适配器、吸盘、便携背包、手臂固定带、电池、说明、充电线，以上部件各一套。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 售后服务 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 3 | 售后服务 （质保） |
| 4 | 售后服务 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 4 | 售后服务 （质保） |
| 5 | 售后服务 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 5 | 售后服务 （质保） |
| 6 | 售后服务 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤8小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 6 | 售后服务 （响应时间） |