采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收合格后付95%，质保期满后支付剩余5%。 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温同时监测，可升级有创压监测，适用于成人、小儿、新生儿。 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证，同时具备FDA或CE认证 | 否 | 认证资料 |
| 3 | 屏幕 |  | ≥10英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1280*800 | 否 |  |
| 4 | 心电监测 |  | 心电支持4个导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 | 否 |  |
| 5 | 血氧监测 |  | 测量范围：0％－100％；具备PI灌注指数显示 | 否 |  |
| 6 | 无创血压 |  | 测量范围：成人收缩压25～290mmHg； 提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式，并提供24小时血压统计结果 | 否 |  |
| 7 | 呼吸频率监测 |  | 监测范围：成人（0－60）次/分钟 | 否 |  |
| 8 | 体温监测 |  | 测量范围：（0—50）ºC；可根据需要更改体温通道标名。 | 否 |  |
| 9 | 报警功能 |  | 1、监护仪具备声光报警，报警分高中低三级； 2、支持图形化报警（心电电极片脱落，对应电极片单独在屏幕上闪烁报警）； 3、具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。 | 否 |  |
| 10 | 报警限建议 | ▲ | 根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、 SpO2、 RR 等参数的报警限建议 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 11 | 趋势图高亮显示 | ▲ | 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警，并对超限报警区间的波形进行高亮显示 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 12 | 存储功能 |  | ≥100小时趋势表和趋势图回顾； ≥800条事件回顾； ≥40小时全息波形的存储与回顾。 | 否 |  |
| 13 | 外设 | ▲ | USB接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 14 | 清洁消毒 | ▲ | 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 设备互通 | ▲ | 可与移动穿戴监护仪共用同一个中央监护系统，在中央站显示跌倒、走路、睡眠等病人状态 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 16 | 联网功能 |  | 可与同品牌的呼吸机、麻醉机、输注设备、信息集中显示在中央监护系统，升级后中央监护系统可显示同品牌设备的波形和参数 | 否 |  |
| 17 | 配置要求 | ★ | 监护仪主机15台，心电主线缆15根，心电导联线15根，血氧主线缆15根，血氧传感器15个，血压导气管15根，血压袖带15个 | 否 | 企业承诺 |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。·