- 采购项目商务和技术要求

- 一、商务要求（不接受负偏离，且须在投标文件的商务技术文件中单独附页承诺）

| 商务要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于2人次、5个工作日的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 要求在京津冀地区具备售后维修网点，维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤4小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年，供应商提供核心部件、易损件的维修报价清单 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权和保密要求 | ★ | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料 | 企业承诺 |

- 技术要求

| 采购需求表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于手术器械、玻璃器皿、呼吸治疗物品进行干燥处理 | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2.1 | 资质认证 | ★ | CE认证 | 否 | 相关认证证书 |
| 2.2 | 标准规范 | ▲ | 企业ISO13485认证 | 否 | 相关认证证书 |
| 3.1 | 处理量 | ▲ | 容积≥280L，一次可处理≥18个器械托盘或36根麻醉管道 | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |
| 3.2 | 自动控制 | ▲ | 自动诊断, 干燥温度和时间：70℃－90℃可调，干燥时间（0-90） min可调； | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |
| 3.3 | 显示 |  | 可显示温度和剩余时间。 | 否 |  |
| 3.4 | 噪音 | ▲ | ≤50dB(分贝) | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |
| 3.5 | 内置过滤器 | ★ | 对0.01µM的颗粒分离效率≥94%。静电吸附过滤器，无需更换过滤膜 | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |
| 3.6 | 空气流量 | ▲ | ≥200 m3/h | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |
| 3.7 | 管道夹系统 | ★ | 管道从清洗消毒器直接转送到干燥柜，接口直径（3-65）mm可选 | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |
| 3.8 | 进风方式 | ★ | 双风扇，≥80%热风进行循环，其余为新风 | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |
| 3.9 | 柜门 | ★ | 双门设计 | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |
| 3.1 | 外部尺寸 | ▲ | 高:1850mm±5%、宽:860mm±5%、深:530mm±5% | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |
| 4 | 配置要求 | ★ | 主机：1台，呼吸麻醉管路支架1套，气囊支架1套,器械托盘1套 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 无封闭耗材（试剂） | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |