## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
|  |  | 项目名称 | 脑电图仪 | 脑电图仪 | 最高限价（万元） | 36
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 可记录、导出、分析及组合患者的大脑皮层活动电位 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
2 | 标准规范1 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 认证材料
3 | 标准规范1 | ▲ | 具备CE或EC或EU认证 |  |  |  | 否 | 认证材料
4 | 放大器通道数 | ★ | ≥32通道 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
5 | 共模抑制比 |  | ≥135dB |  |  |  | 否
6 | 采样频率 | ▲ | 至少包含100，200，500，1000，2000，4000，5000,10000Hz可调 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
7 | 高频滤波 |  | （15-5000）Hz |  |  |  | 否
8 | 输入阻抗 |  | ≥300MΩ |  |  |  | 否
9 | 放大器供电模式 |  | 数据传输与供电采用同一个接口，不需要独立供电 |  |  |  | 否
10 | 视频窗口透明度可调 | ▲ | 在记录回放过程中可调整视频窗口透明度，即可同时关注波形和视频，也可以避免视频窗口覆盖波形 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
11 | 棘尖波自动分析软件 | ▲ | 支持脑电数据智能量化分析，如头皮脑电图棘波检测、棘波数量统计，并将识别出的异常放电在脑电系统中标注 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
12 | 宽频分析软件 | ▲ | 可自动提取分析高频振荡，也用于不同频段波形提取分析 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
13 | ECG滤波功能 | ▲ | 在脑电图采集及回放时均可使用ECG滤波功能，具有自动和手动滤除功能 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
14 | 脑地形图 |  | 具备三维地形图快速分析，显示尖刺波最早出现的部位和方向，病灶源定侧定位 |  |  |  | 否
15 | 癫痫数据管理系统功能 |  | 内置标准化电子报告系统,可实现电子病历，可提前预设脑电报告模板 |  |  |  | 否
16 | 闪光刺激强度 |  | ≥4 lux |  |  |  | 否
17 | 高清视频采集系统 |  | 视频图像分辨率≥1920×1080 |  |  |  | 否
18 | 配置要求 | ★ | 32导脑电图放大器1个、 隔离电源单元1个、 高清视频采集系统1套、 闪光刺激装置及闪光灯1套、 癫痫数据管理系统1套、 棘尖波自动分析软件 |  |  |  | 否 | 企业承诺
相关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  |  | 是 | 原厂授权 （企业承诺）
5 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务3 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 备品备件要求 （零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | □综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，采购单位逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离；