一、商务要求

| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | ★ | 整机保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |  |
| 6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |  |
| 7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于2人次、3天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |  |
| 8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤0.5工作日。 | 企业承诺 |
|  | （响应时间） |  |  |  |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 企业承诺 |
| 12 |  | ★ | 供应商中标产品如品牌型号与部队2025年带量集采结果一致，按照“就低不就高”原则进行实际支付结算（如已完成支付结算，中标供应商按差额退还差价）。 | 企业承诺 |

- 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 编号 |  | 2026-JQ06-W3021 |  | 项目名称 | 输液泵、微量注射泵 | 最高限价 （万元） | 20.2 |  |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注射泵 数量：9台 单价：0.8万元 最高限价:7.2万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 适用成人、小儿、新生儿精准输注药物 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 |  | ▲ | 具备三类NMPA |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 速率范围 |  | ▲ | ≥（0.01-2200）ml/h |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 4 | 最大允许误差 |  | ▲ | ≤±1.8% |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 5 | 输液模式 |  | ▲ | 可升级TCI模式 |  |  | 否 | （提供产品注册证证明文件） |
| 6 | 防尘防水 |  |  | 防异物及进液等级IP44 |  |  | 否 |  |
| 7 | 使用多种规格注射器（ml） |  | ▲ | 至少包含2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml或60ml |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 8 | 重量 |  |  | ≤1.8kg |  |  | 否 |  |
| 9 | 重启输液功能 |  | ▲ | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 10 | 感控设计 |  | ★ | 泵体两侧无导轨设计，便于擦洗，清洗消毒。 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 11 | 注射器安装方式 |  | ★ | 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 12 | 软硬极限 |  |  | 可升级药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 |  |  | 否 |  |
| 13 | 屏幕 |  | ★ | ≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 14 | 药物输入 |  | ▲ | 支持输入镇痛药物及化疗药物 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 15 | 输胰岛素 |  | ▲ | 支持输入 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 16 | 报警及安全指标 |  | ▲ | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示报警时可通过示意图片直观提示报警信息 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 17 | 配套耗材（试剂）要求 |  | ★ | 无耗材 |  |  | 否 | 厂家承诺 |
| 18 | 配置要求 |  | ★ | 主机9台、电源线9个、紧固夹9个、快速操作卡9个 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 19 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 输液泵 数量：26台 单价：0.5万元 最高限价:13万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 适用成人、小儿、新生儿精准输注药物 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 |  | ▲ | 具备三类NMPA |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 速率范围 |  | ▲ | ≥（0.01-1800）ml/h |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 4 | 最大允许误差 |  | ▲ | ≤±5% |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 5 | 输液模式1 |  | ▲ | 支持输血功能 |  |  | 否 | （提供产品注册证证明文件） |
| 6 | 输液模式2 |  | ▲ | 可升级肠内营养液输液功能 |  |  | 否 | （提供产品注册证证明文件） |
| 7 | 防尘防水 |  |  | 防异物及进液等级IP44 |  |  | 否 |  |
| 8 | 气泡报警 |  |  | 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警 |  |  | 否 |  |
| 9 | 重量 |  | ▲ | ≤1.6kg |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 10 | 重启输液功能 |  | ▲ | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 11 | 感控设计 |  | ★ | 泵体两侧无导轨设计，便于擦洗，清洗消毒。 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 12 | 软硬极限 |  |  | 可升级药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 |  |  | 否 |  |
| 13 | 屏幕 |  | ★ | ≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 14 | 药物输入 |  | ▲ | 支持输入镇痛药物及化疗药物 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 15 | 输胰岛素 |  | ▲ | 支持输入 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 16 | 报警及安全指标 |  | ▲ | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示报警时可通过示意图片直观提示报警信息 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 17 | 配套耗材（试剂）要求 |  | ★ | 无耗材 |  |  | 否 | 厂家承诺 |
| 18 | 配置要求 |  | ★ | 主机26台、电源线26个、紧固夹26个、快速操作卡26个 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 19 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离； 4.技术偏离要求：▲标识的指标负偏离≥8项，投标企业技术参数分值为0分；▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥12项，投标企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。