| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2026-JQ06-W5009 |  | 项目名称 | 心电分析仪 | 最高限价（万元） |  |  | 35（数量2台） |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 可同步采集15导联患者心电数据 |  |  | 否 | 技术白皮书 |  |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | NMPA注册证 |  |
| 3 | 输入阻抗 | ★ | ≥50MΩ@10Hz，抗除颤电击保护功能 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书 |  |
| 4 | 频率响应 | ★ | (0.04-150)Hz |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书 |  |
| 5 | 抗极化电压 | ★ | ≥±600mV |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书 |  |
| 6 | 共模抑制比 | ★ | ≥125dB |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书 |  |
| 7 | 采样率 | ★ | ≥512KHZ |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书 |  |
| 8 | 采集模式 | ★ | 常规采集，10秒预采集 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书 |  |
| 9 | 抗干扰滤波 | ★ | 具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书 |  |
| 10 | 起博检测频率 | ★ | 75,000 Hz/channel |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书 |  |
| 11 | 显示器 | ★ | ≥10英寸液晶显示屏 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书 |  |
| 12 | 分析软件 | ★ | FDA认证的12SL自动测量诊断软件，具有性别-年龄特异性 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书 |  |
| 13 | 信号质量检测 | ★ | HookUp Advisor连续信号质量检测软件 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书 |  |
| 14 | 网络接口 | ★ | LAN、串口、Modem |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书 |  |
| 15 | 传输模式 | ★ | 直连心电管理系统、共享文件夹 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书 |  |
| 16 | 网络连接 | ★ | 可连入现有MUSE系统，传输原始数据 |  |  | 否 | 厂家承诺 |  |
| 17 | 内存 | ★ | ≥1000份心电图 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书 |  |
| 18 | 文件导出格式 | ★ | PDF，Hilltop，XML |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书 |  |
| 19 | 配置要求（每台） | ★ | 每台心电图机配置包括主机1台、电源线1条、导联线2套、吸球12个、肢体夹8个、台车1辆、扫码枪1把 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 20 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 开放耗材 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 21 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 主机保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤4小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺8年内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 11 | 知识产权和保密要求 | ★ | 对采购单位提供的人员、地址、采购情况等信息要保守秘密，不得向外界透露。中标通知书发出后，采购单位将与中标供应商签订保密协议。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |