## Sheet1
采购需求表（物资类）
采购单位：
序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于生物样本的离心分离及制备 |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
2 | 资质认证 | ★ | NMPA认证 |  | 否 | 认证材料
3 | 其他资质认证 | ▲ | FDA认证 |  | 否 | 认证材料
4 | 最高转速 | ★ | ≥14,500rpm |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
5 | 最大离心力 | ▲ | ≥21,000g |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
6 | 最大容量 | ★ | ≥24*1.5/2.0ml |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
7 | 加/减速 |  | 10/12秒 |  | 否
8 | 温度范围 |  | -10℃ ～＋40℃ |  | 否
9 | 离心设定时间 |  | ≥1-99分钟 |  | 否
10 | 生物安全性保证 | ▲ | 具有转子防生物污染密封盖 |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
11 | 外部尺寸（高*宽） |  | ≤35cm*50cm |  | 否
12 | 报警及安全指标 |  | 具备不平衡报警，温度报警等设备异常提示功能 |  | 否
13 | 配置要求 | ★ | 主机1台，≥24*1.5／2.0ml转子1套，生物防护盖1套 |  | 否 | 企业承诺
14 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 无配套耗材（试剂） |  | 否 | 企业承诺
15 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 | ★ | 提供免费保修服务不少于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。中标后签合同时提供原厂售后服务承诺。 |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 |  | 否 | 企业承诺
10 | 保密要求 | ★ | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构”提供的技术文件等材料 |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺