采购需求表（物资类)

| 项目名称 |  |  |  | 激光粒度分析仪 | 最高限价 (万元) | 45万 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注(证明材料等其他要求) |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于纳米材料，如乳液，悬浮液，蛋白质等样品的粒度、Zeta电位及分子量的测量 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 应当有CE官方认证 |  |  | 否 | 认证证书 |
| 3 | 主机硬件 |  | 设备包含激光器，检测器，光路等必要硬件 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3.1 | 激光器 |  | 采用固体或气体激光器 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 3.2 | 检测器 | ▲ | 高性能光电二极管APD检测器 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 3.3 | 控温范围 | ▲ | 温度控制范围及精度：0-120℃，可进行粒度和电位随温度/时间趋势测量，生成趋势报告。 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 3.4 | 滤光片 | ▲ | 激光衰减在软件界面上应能快速进行设定，可自动选择衰减器。 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 4 | 纳米粒度测试功能 | ★ | 粒度测量范围：0.3 nm-15μm |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 4.1 | 测量角度 | ★ | 粒径测量角度:≥3个测量角度 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 4.2 | 测量模式 | ▲ | 能够多角度联合测定粒度 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 4.3 | 测试样品透光率功能 | ▲ | 测量主机具有独立测试样品透光率功能 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 4.4 | 最小样品量 | ▲ | 粒径测量最小样品≤ 3μL |  |  | 是 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 5 | Zeta电位测量 |  | 电位测量范围：-1000mV-+1000mV |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 5.1 | 颗粒尺寸范围 |  | 3.8nm至100μm |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 5.2 | 蛋白保护功能 | ▲ | 具有蛋白保护模式 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 5.3 | 测试方法 | ▲ | 采用混合模式测量，即高频电场和低频电场，应在软件界面上显示施加的相位图 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 5.4 | 测量模式 |  | 采用恒流模式，避免电极氧化带来的影响，应在软件界面上显示施加的电压和电流图 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 5.5 | 最小样品量 | ▲ | Zeta电位测量最小样品量≤ 3μL |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 5.6 | 电导率 |  | 0-200mS/cm |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 5.7 | 电压范围 |  | 电压应可在软件界面上选择自动设定，也可选择手动设定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.8 | 测量测试 |  | 可自动选择测量次数，也可手动选择测量次数。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.9 | 测试样品池 |  | 至少配备两种以上样品池 |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 6 | 配置要求 | ★ | 基本配置： - 主机一台，包含：激光器，检测器，光路，控温系统等。 2.粒度电位测试模块1套。 3.数据采集处理系统，包含国产电脑1台，可满足仪器功能需求，硬盘2TB及以上，内存32GB及以上，处理器inteli7及以上，显示器23英寸。 4.中文操作系统，具备SOP标准操作规程；支持Windows10以上的操作系统。软件界面有质量指示图标，直观显示数据质量的好坏。 5. Zeta电位标准样品1套 6. PS样品池200 7.电位测量样品池20个 8. 安装工具包1个 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间交货地点 | ★ | 合同签订后30个自然日内交付，交货地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）30%，物资到货（服务完成）验收后付65% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家，行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务 | ★ | 保修年限不低于3年 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用操作培训 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务 | ★ | 提供不少于3人次，1天的工程师培训 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务 | ★ | 维修响应时间≤4h，24小时内提出解决问题的方案，如需到现场维修，到达现场时间≤48h |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求(零件) | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | ★ | 应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码，打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |