| 采购需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 2025-JQ06-W3530 | 项目名称 | 凝血功能+血小板功能动态检测仪 | 最高限价（万元） | 25 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于快速动态监测全血凝血功能和血小板功能，从而指导临床抗凝、抗血小板治疗及血制品输注。 |  | 否 | 使用说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 检测项目 | ★ | 包括但不限于凝血激活时间、凝血速率、血小板功能、血小板峰值、血小板峰值振幅等检测项目。 |  | 否 | 使用说明书或技术白皮书 |
| 4 | 检测指标 | ▲ | 实现≤15分钟内检测出凝血功能指标和临床指导数据，可快速评估凝血功能及血小板功能。 |  | 否 | 使用说明书或第三方检测报告 |
| 5 | 用药指导 |  | 用于检测和指导各类抗凝药物监测，对不同剂量肝素、低分子肝素、口服抗凝药的检测等。 |  | 否 |  |
| 6 | 血制品输注指导 |  | 可快速指导成分输血，降低血浆、纤维蛋白原、血小板的输注量，实现个体化科学合理血液输注。 |  | 否 |  |
| 7 | 样本类型 | ▲ | 同时满足自然全血和抗凝全血检测。 |  | 否 | 使用说明书或技术白皮书 |
| 8 | 标本用量 |  | 检测用血量为≤0.50ml |  | 否 |  |
| 9 | 检测通道数 |  | ≥2个 |  | 否 |  |
| 10 | 蓄电功能 | ▲ | 内置专用锂离子电池，在25℃环境下可正常工作≥4个小时。 |  | 否 | 使用说明书或技术白皮书 |
| 11 | 安全验证 | ▲ | 内置RFID读写装置，可自动识别试剂型号、生产时间、效期等内容，具有溯源性和提示功能。 |  | 否 | 使用说明书或技术白皮书 |
| 12 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的证明材料 |
| 13 | 配置要求 | ★ | （1）主机 1台 （2）网线 1条 （3）电源线 1条 （4）夹持器 1把 （5）说明书 1份 |  | 否 | 企业承诺或配置清单 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 | - ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术参数分值为0分。 得0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |
| 说明： （1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； （2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。 （3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准； （4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可； |  |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 凝血功能+血小板功能动态检测仪 |  | 项目编号 |  | 2025-JQ06-W3530 |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 |  | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 凝血和血小板功能检测试剂盒 | 100人份/盒 | 7000 | 人份 |  | 160 | / |