| 采购需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 2025-JQ06-W3542 | 项目名称 | 免疫印迹仪 | 最高限价（万元） | 25 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于吸入性和食物性过敏原检测 |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA官方认证 |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 过敏原检测项目 | ▲ | 食物过敏原至少包含鸡蛋白、黄豆、小麦、荞麦、芝麻等检测项目；吸入性过敏原至少包含户尘螨、粉尘螨、热带无爪螨等检测项目 |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 4 | 检测原理 | ▲ | 免疫印迹法（生物素亲和素放大反应系统） |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 5 | 标本用量 |  | 血清≤300μl，无需稀释 |  | 否 |  |
| 6 | 样本通量 | ▲ | ≥50个、且摇动速度可自定义调整 |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 7 | 条形码识别功能 |  | 自动获取样本信息 |  | 否 |  |
| 8 | 试剂位 | ★ | ≥4个 |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 9 | 分液系统 | ▲ | ≥4通道，且准确度偏差范围≤±5%，重复性偏差≤5% |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 10 | 检测系统 |  | 可支持不同项目同时检测，不同试剂组合同时检测 |  | 否 |  |
| 11 | 液面检测系统 |  | 可对清洗液和废液等液面进行探测 |  | 否 |  |
| 12 | 废液残留量 |  | ≤5% |  | 否 |  |
| 13 | 孵育温控要求 | ▲ | 准确度应在设定值的±1℃范围内，波动范围≤1.0℃ |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 14 | 具备故障报警功能 |  | 设备出现故障时，最少有两种报警提示 |  | 否 |  |
| 15 | 软件需求 |  | 可实现全自动实验处理和图像分析判读 |  | 否 |  |
| 16 | 判读结果要求 | ▲ | 准确度偏差范围在±5%内，重复性偏差≤5% |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 17 | 联机通讯 |  | 完成与医院LIS双向通讯功能 |  | 否 |  |
| 18 | 内置相机要求 | ▲ | 内置彩色相机，像素≥600万 |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 19 | 配置要求 | ★ | 免疫印迹仪及附件1套 |  | 否 | 厂家承诺 |
| 20 | 配套耗材 （试剂） | ★ | 封闭耗材（试剂） |  | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的证明材料 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 | - ▲标识的指标负偏离≥6项，企业技术参数分值为0分。 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥13项，企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |
| 说明： （1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； （2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。 （3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准； （4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可； |  |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 免疫印迹仪 |  | 项目编号 |  | 2025-JQ06-W3542 |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。. |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 |  | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（免疫印迹法） | 自报 | 400 | 人份 |  | 13.8 |  |