采购需求表（服务类）

| 项目 编号 |  | 2026-JQ06-F5041 |  |  | 项目 名称 | 数字X射线成像系统保修 | 最高限价 （万元） |  |  | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 保修涵盖一台GE牌Definium 6000所有电子系统（含计算机系统）的人工服务、保养以及备件更换（不包含球管和探测器），服务期三年 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 企业资格 |  | ★ | 投标人或实际服务提供商为原厂或原厂合法授权代理商，并提供相关证明材料。提供经年检有效的营业执照,并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生 |  |  |  | 否 | 原厂授权相关证明材料 |  |
| 3 | 专业团队 |  | ▲ | 实际服务提供商国内拥有专业的技术支持团队≥3人，且其中至少1名要求具备大于5年的实际服务提供商连续服务年限。具有临床应用培训专家，可以满足远程和现场临床应用培训 |  |  |  | 否 | 提供相关证明材料 |  |
| 4 | 人员配置 |  | ▲ | 投标人或实际服务提供商应配备全职专业XR维修工程师≥4名，并提供经供应商认证的有效期内资质证明文件 |  |  |  | 否 | 人员名单及培训证明材料 |  |
| 5 | 备件质量 |  | ★ | 所更换的零备件须为原厂检验合格的全新零配件，满足设备安全运行要求，不会给设备带来损坏 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 6 | 技术支持 |  | ▲ | 投标人或实际服务提供商提供24小时×365天技术电话支持热线服务。具备服务专线电话服务系统，并有专人接听，配有在线技术支持。当所保设备出现故障时，按照合同约定时间响应，及时派遣工程师进行电话指导或赴现场维修 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 7 | 响应时间 |  | ▲ | 投标人或实际服务提供商的响应时间≤2小时；工程师现场响应时间≤24小时。更换的配件到货安装时间如下：国内库房常规备件≤36小时；国内无货需国外库发货≤7天；如遇备件全球缺货或特殊情况，双方协商供货周期 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 8 | 保养服务 |  | ▲ | 投标人或实际服务提供商每年至少提供4次保养服务，包括设备安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、更换易损耗件等，保养报告需添加到年度服务报告中 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 9 | 供应保障 |  | ▲ | 投标人或实际服务提供商在国内设有专业的设备零备件仓库 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 10 | 企业实力 |  | ▲ | 投标人或实际服务提供商应具备在三甲医院同类设备的维保经验≥3家，须提供三甲医院的合同或具有使用科室及维修职能科室签字的维修工单 |  |  |  | 否 | 合同业绩或维修工单材料 |  |
| 11 | 风险防控 |  | ★ | 由于实际服务提供商的维修、保养、操作等原因给设备和人员带来伤害，所造成的经济损失和法律责任由维保企业全部承担 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 12 | 保健支持 |  | ★ | 维保期内，有医疗保健任务时，实际服务提供商须按照院方指定要求，无偿派遣工程师赴现场保障，确保设备正常运行 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 13 | 验收标准方法 |  | ★ | 1.投标人或实际服务提供商应保证设备全年开机率≥95%,按一年365天计算,即全年累计停机时间≤18天.若超出上述承诺停机天数,超出一天顺延2天保修 2.每次维保任务完成后，实际服务提供商工程师应及时与使用科室和院方维修工程师签字确认 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后，根据需求方要求交付，交付地点由需求方指定 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 每半年支付当年维保费的50% |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 3 | 知识产权和保密要求 |  | ★ | 实际服务提供商在维保期间进行服务时，不得将设备内患者信息及相关文件，用存储介质拷贝或连接外网传输 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 4 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目服务所含配套物资有编目编码、打码贴签要求的，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 5 | 售后服务 |  | ★ | 每年提供不少于1人次此类型设备的维修或设备管理培训，并颁发相关培训证书 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |