## Sheet1
采购需求表（物资类）
采购单位：（业务部门盖章）
采购计划 编号 |  |  | 项目名称 | 内窥镜手术刨削器 | 最高限价（万元） | 35
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于内窥镜手术下对骨或软组织进行切除、磨削操作 |  |  | 否 | 相关证明材料
2 | 标准规范 | ★ | 刨削器、膀胱镜均具备NMPA认证 |  |  | 否 | 认证材料
3 | 输出转速与档位 | ▲ | ≥1000r/min，可调 |  |  | 否 | 相关证明材料
4 | 最大输出转速 |  | ≥8000r/min |  |  | 否
5 | 最大负压值 |  | ≥85kPa |  |  | 否
6 | 刀具规格 |  | Φ4.8mm |  |  | 否
7 | 脚踏开关 |  | 至少具备吸引和切割的功能 |  |  | 否
8 | 25°或30°尿道膀胱镜 | ▲ | 外径≤4mm，工作长度≥300mm |  |  | 否 | 相关证明材料
8 | 0°尿道膀胱镜 | ▲ | 工作长度≥200mm，器械通道Ф≤5mm |  |  | 否 | 相关证明材料
9 | 配置要求 （单台套） | ★ | 1、刨削器主机 1台 2、刨削器手机 1把 3、刨削器刀具 2套 4、刨削器脚踏开关 1个 5、25°或30°膀胱镜 1个 6、0°膀胱镜 1个 7、配套附件（包含内鞘、外鞘、操作器、闭孔器等）1套 |  |  | 否 | 企业承诺
相关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 企业承诺
5 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务3 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 备品备件要求 （零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺