## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目名称 |  | 多导睡眠呼吸监测仪 |  |  |  | 最高限价（万元） | 35（数量：1台）
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 通过监测睡眠过程中的生理信号辅助进行睡眠呼吸暂停、低通气疾病的诊断 |  |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证
3 | 导联数 |  | ▲ | 通道数≥58导联，包含脑电、眼电、心电、肌电，采样率≥500Hz |  |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
4 | 脑电导联 |  | ★ | 脑电≥10导联，6波形 |  |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
5 | 心电导联 |  | ▲ | 心电≥3导联，2波形 |  |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
6 | 备用拓展通道 |  |  | 备用拓展通道≥7导联 |  |  | 否
7 | 阻抗 |  |  | 共模抑制比 ≥80dB，输入阻抗≥10MΩ |  |  | 否
8 | 记录时长 |  | ▲ | 记录时长≥8小时 |  |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
9 | 传输与存储 |  | ▲ | 支持有线传输和内存卡存储 |  |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
10 | 阻抗显示 |  | ▲ | 连接导联时可在床旁通过平板电脑显示阻抗数值大小 |  |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
11 | 滴定功能 |  |  | 监测采集软件内置呼吸机压力滴定界面 |  |  | 否
12 | 滴定系统 |  | ▲ | 软件可同时控制≥11个呼吸机参数（CPAP、IPAP、EPAP、I SENSE、E SENSE、Rise Time、RR、E\I、Ti min/Ti max、VT、leak），并在采集软件中实时显示呼吸机波形变化 |  |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
13 | 分析功能 |  |  | 具备睡眠分期、呼吸事件分析、血氧事件分析、心血管事件分析、体位分析等功能 |  |  | 否
14 | 工作站参数 |  |  | CPU:≥i5，硬盘空间：≥1TB，显示器：≥27英寸屏幕 |  |  | 否
15 | 配置要求1 |  | ★ | 主机工作站 1套 平板电脑 1台 设备主机 1台 滴定系统 1套 分析软件 1套 电极片 25个 打印机 1台 |  |  | 否 | 企业承诺
16 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 开放耗材 |  |  | 否 | 企业承诺
17 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 |  | ★ | 提供免费保修服务不少于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。中标后签合同时提供原厂售后服务承诺。 |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 |  | ★ | 提供不少于5人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺