## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目名称 |  | 细胞自动计数器 |  |  |  | 最高限价（万元） | 40.2（数量：2台）
序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于明场细胞总数计数；活细胞，死细胞荧光精确计数(红色和绿色荧光通道)；台盼蓝染色计数；原代细胞计数，转染效率(GFP, RFP)分析, 生长曲线分析等研究 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书或相关证明材料
2 | 标准规范 |  | ★ | CE认证或EC认证或EU认证 |  |  | 否 | 认证材料
3 | 检测通量 |  |  | 同时检测≥1个样品 |  |  | 否
4 | 光学通道 |  | ▲ | ≥5通道（至少包含明场，台盼蓝，AO，PI，GFP） |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书或相关证明材料
5 | 检测浓度范围 |  |  | 1X104–2.5X107cells/ml |  |  | 否
6 | 细胞直径范围 |  | ★ | ≥（1–250）μm |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书或相关证明材料
7 | 物镜倍数 |  | ▲ | 为4倍或10倍光学级别显微物镜 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书或相关证明材料
8 | 单孔加样体积 |  | ★ | 根据样品浓度可以调整，至少包含5μl、20μl、40μl中的两种，适合高低不同浓度样本 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书或相关证明材料
9 | 明场照明 |  |  | 白光LED |  |  | 否
10 | 对焦方式 |  |  | 至少包含自动聚焦和手动聚焦 |  |  | 否
11 | 曝光模式 |  |  | 台盼蓝和AOPI模式下，仪器自动调整曝光度，自动适用于不同浓度台盼蓝，无需人为干预 |  |  | 否
12 | 贴壁细胞模块 |  |  | 具备 |  |  | 否
13 | 成像元件 |  |  | ≥500万像素 |  |  | 否
14 | 计数板 |  | ★ | 采用可重复使用的加样设计方式，即擦即用或者自动冲洗管路 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书或相关证明材料
15 | 成像视野 |  |  | 每个通道成像视野≥4个 |  |  | 否
16 | 显示 |  |  | ≥7英寸彩色全触摸屏 |  |  | 否
17 | 内存 |  |  | ≥128G |  |  | 否
18 | 配置要求 （每台） |  | ★ | 主机1台，内置软件一套，说明书一份和电源线一根，可调节高度/体积的加样模块一块、物镜（4倍或10倍）1个 |  |  | 否 | 企业承诺
19 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 无封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 企业承诺
20 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 |  | ★ | 提供免费保修服务不少于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。中标后签合同时提供原厂售后服务承诺。 |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤4小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 保密要求 |  | ★ | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺