采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | ★ | 提供免费保修服务不少于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。中标后签合同时提供原厂售后服务承诺。 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 | ★ | 免费保修服务期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤4小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | 企业承诺 |
| 11 | 保密要求 | ★ | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 | 企业承诺 |
| 12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 通过实际测量患者的能量代谢，分析决定营养物质的需要量与比例，并得出三大营养素在人体的代谢情况与平衡状况，指导临床实施适合个体化的定量的营养治疗方案。 | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA，FDA，CE认证或EC认证或EU认证 | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 流量传感 | ▲ | 双向数字涡轮式，可长久使用，并非消耗材料； 分辨力：≤4ml；流速范围:≥(0-16)L/s；精确度:≤±3%； 阻力:≤0.7cmH20.s/L@3L/s | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料 |
| 4 | 氧传感器 | ▲ | 顺磁，非电化学，长久使用，并非消耗材料。 范围: 0–100% O2；精确度:≤±0.03% | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料 |
| 5 | 二氧化碳传感器 |  | 红外数字式；范围:0-10%；精确度:≤±0.03%。 | 否 |  |
| 6 | 移动工作站 |  | 国产移动工作站，≥8G内存、≥512G硬盘、≥14英寸LCD、色喷墨打印机、活动推车 | 否 |  |
| 7 | 气体采样 | ▲ | 一口气法，可升级混合室法 | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料 |
| 8 | 升级功能 | ▲ | 可升级内置肺通气功能测试模块、心肺运动CPET模块，与主机为一体化。软件免费升级。 | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料 |
| 9 | 测试参数 |  | REE、Rf、VT、VE、IV、VO2、VCO2、RQ、EEkg、FAT、FAT%、CHO、 CHO%等。（静息能量消耗、呼吸频率、平均吸气流量、分钟通气量、深吸气量、摄氧量、二氧化碳排出量、呼吸商、每公斤体重能量消耗、脂肪氧化量、脂肪供能百分比、碳水化合物氧化量、碳水化合物供能百分比） |  |  |
| 10 | 配置要求1 | ★ | 主机1台、软件1套、面罩1个、头帽1个、连接电缆1套、活动台车1台、3升校正筒1个、专用半身头罩1个、采样线1条、流量传感器1个、移动工作站1台、彩色喷墨打印机1台、校正气体1瓶、减压阀1个、稳压电源1个、橡胶过滤吹管 50个 | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 开放性耗材（橡胶过滤吹管） | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。