采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后2个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | ★ | 提供免费保修服务不少于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。中标后签合同时提供原厂售后服务承诺。 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于2人次、3天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 | 企业承诺 |
| 10 | 保密要求 | ★ | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于脂肪酸检测、残留溶剂检测等 | 否 | 说明书或产品彩页或技术白皮书或相关证明材料 |
| 2 | 柱箱温度控制范围 |  | 涵盖室温+3℃ ～ 450℃ | 否 |  |
| 3 | 程序升温 | ▲ | ≥31阶32平台 | 否 | 说明书或产品彩页或技术白皮书或相关证明材料 |
| 4 | 可设定最大升温速率 |  | ≥240℃/min | 否 |  |
| 5 | 触摸屏操控 |  | 可通过主机触摸屏一键设置柱温箱降温速率，降温速率分为高、中、低三档和自定义 | 否 |  |
| 6 | 柱温箱设置 |  | 柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。 | 否 |  |
| 7 | SPL进样口安装数量 | ▲ | 主机可同时安装≥3个SPL进样口 | 否 | 说明书或产品彩页或技术白皮书或相关证明材料 |
| 8 | 检测器安装数量 | ▲ | 主机可同时安装≥3个检测器 | 否 | 说明书或产品彩页或技术白皮书或相关证明材料 |
| 9 | Eco模式 |  | 主机具有Eco节能模式及自动开始/关闭功能，实验完成后可使仪器进入Eco模式或关闭系统 | 否 |  |
| 10 | 分流不分流进样口最高温度 |  | ≥450℃ | 否 |  |
| 11 | 压力设定范围 |  | （0～150）psi | 否 |  |
| 12 | 压力控制精度 |  | ≤0.001psi | 否 |  |
| 13 | 分流比设定范围 | ★ | 最大可达12500:1 | 否 | 说明书或产品彩页或技术白皮书或相关证明材料 |
| 14 | 流量设定范围 |  | 涵盖（0 ～ 1280）mL/min | 否 |  |
| 15 | 载气控制模式 | ▲ | 至少包括恒流、恒压、恒线速度 | 否 | 说明书或产品彩页或技术白皮书或相关证明材料 |
| 16 | 气体智选阀 |  | 可后期升级配置气体智选阀，实现SPL进样单元同时连接两种气体类型，分析时可根据工作需要在软件中进行两种类型载气的自动无缝切换。 | 否 |  |
| 17 | FID检测器最高使用温度 |  | ≥450℃ | 否 |  |
| 18 | FID检测限 | ▲ | ＜1.6×10-12g C/s ( 十二烷 ) | 否 | 国家级计量检定部门的检测报告 |
| 19 | FID数据采集速率 | ▲ | ≥1000Hz | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 20 | 顶空进样器 | ★ | 与气相色谱主机为同一品牌 | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 21 | 顶空进样位数 |  | ≥20位 | 否 |  |
| 22 | 顶空加热位数 |  | ≥6位 | 否 |  |
| 23 | 传输线温度范围 |  | 涵盖室温+（10℃-225℃） | 否 |  |
| 24 | 恒温炉温度范围 |  | 涵盖室温+（10℃-225℃） | 否 |  |
| 25 | 样品瓶规格 |  | 10mL和20mL样品瓶可同时使用 | 否 |  |
| 26 | 样品瓶恒温时间 |  | 涵盖0.00 ～ 999.99 (min) | 否 |  |
| 27 | 液体进样器进样位数 |  | ≥120位 | 否 |  |
| 28 | 数据采集和数据解析 |  | 可针对工作流程设定软件操作界面。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。 | 否 |  |
| 29 | 软件 | ▲ | 软件具有成本（电力、气源）节约量和二氧化碳减排量的实时显示功能 | 否 | 说明书或产品彩页或技术白皮书或相关证明材料 |
| 30 | 主机传输数据接口 |  | 主机可选择使用USB接口，LAN接口或RS-232C接口传输数据 | 否 |  |
| 31 | 可视化数据处理交互屏幕 |  | 显示器尺寸≥26英寸，分辨率≥2560*1440像素 | 否 |  |
| 32 | 可视化数据处理交互主机 |  | 主机硬盘≥1TSSD，内存≥16GB，处理器≥i7 | 否 |  |
| 33 | 配置要求1 | ★ | 气相主机1套（含SPL进样口，FID检测器） 液体进样器1套 顶空进样器1套 控制软件1套 数据处理工作站1套（含显示屏和主机） 气源1套（空气发生器和氢气发生器） 配套毛细管色谱柱3根，样品瓶500个，衬管10根，隔垫75个，石墨压环20个 | 否 | 企业承诺 |
| 34 | 配套耗材 （试剂）要求2 | ★ | 开放耗材（试剂） | 否 | 企业承诺 |
| 35 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。