一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 售后服务5 （物联网） | ★ | 企业配合院方免费接入院内相关信息系统（包含但不限于免费提供接口或系统升级） | 企业承诺 |
| 10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 企业承诺 |
| 12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

- 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2026-JQ06-W3123 |  | 项目名称 | 光学生物显微镜 | 最高限价（万元） | 40 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于病理组织切片、免疫组化等样品的明场及图像采集 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范1 | ★ | 具有NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 标准规范2 | ▲ | 具有FDA认证 |  |  | 否 | 相关认证材料 |
| 4 | 光学系统 |  | 无限远光学系统，具有轴向和径向双重色差校正功能 |  |  | 否 |  |
| 5 | 机身设计 | ▲ | 电动一体化机身，机身集成电动切换按键≥11个 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |
| 6 | 物镜转盘 | ★ | ≥6孔位，随物镜转换自动调整光强大小 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |
| 7 | 调焦功能 |  | 调焦旋钮高度可调，微调最小步进≤2μm |  |  | 否 |  |
| 8 | 照明装置 |  | LED明场光源,使用寿命≥50000小时 |  |  | 否 |  |
| 9 | 载物台 |  | 移动面积≥7.5mmx7.5mm，操作手柄可左右手更换 |  |  | 否 |  |
| 10 | 聚光镜 | ▲ | 可根据物镜倍数自动调节顶镜弹进弹出 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |
| 11 | 目镜 |  | 三目镜筒，倾角≥30°，视野数≥25mm |  |  | 否 |  |
| 12 | 物镜 | ▲ | 2.5×物镜：NA≥0.07，WD≥11.2mm 4×物镜：NA≥0.10，WD≥18mm 10×物镜：NA≥0.25, WD≥17.7mm 20×物镜：NA≥0.40, WD≥0.92mm 40×物镜：NA≥0.65, WD≥0.35mm |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |
| 13 | 实时图像速率 | ▲ | 2000万像素时≥7fps，4K像素时≥13fps，全高清像素时≥30fps |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |
| 14 | 样夹 |  | 可单手操作式样夹 |  |  | 否 |  |
| 15 | 快速转换键 | ▲ | ≥2个 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |
| 16 | 感光器 |  | 1英寸 CMOS 感光器, 渐进式扫描, 象素尺寸 ≤2.4 μmx 2.4μm |  |  | 否 |  |
| 17 | 配置要求 | ★ | 共2套，每套包含显微镜主机1台、同品牌高清摄像头、国产品牌电脑（包含采图软件）1套，国产品牌彩色打印机1个，2.5×物镜、4×物镜、10×物镜、20×物镜、40×物镜各1个 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 R竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |  |  |
| 2 | 评审方法 | R综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。