## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  | 肢体康复锻炼设备 | 最高限价（万元） | 29.8
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术参数
1 | 基本要求 | ★ | 用于上肢、下肢分开锻炼，增强肌力、降低肌张力过高情况，改善关节活动范围及行走功能 |  |  | 否 | 彩页或说明书或注册证或技术白皮书
2 | 资质认证1 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
2.1 | 资质认证2 | ▲ | 具备CE认证 |  |  | 否 | 相关认证材料
3 | 锻炼方式 | ★ | ≥3种，至少包含主动运动、被动运动、助力运动 |  |  | 否 | 彩页或说明书
4 | 操作方式 |  | 配备触摸屏与按键操作功能，触摸屏采用点触操作方式，且触摸屏支持90度翻折 |  |  | 否
5 | 屏幕界面 |  | 锻炼时间可调节范围：30 s-120 min；屏幕支持界面固定与切换设置，循环时间可在1~60s范围内调节，步进为1s |  |  | 否
6 | 速度控制能力 |  | 具备最大速度控制能力，控制区间为90 - 120 rpm |  |  | 否
7 | 功能调节 |  | 具备二级调节功能，可调至7cm和12.5cm两种尺寸 |  |  | 否
8 | 高度调节 |  | ≥10cm |  |  | 否
9 | 曲线图实时显示 |  | 支持实时显示张力 |  |  | 否
10 | 助力运动 |  | 支持开展0 - 2级肌力锻炼 |  |  | 否
11 | 对称性锻炼 |  | 支持左右对称性锻炼 |  |  | 否
12 | 协调性锻炼 | ▲ | 进行圆周运动时，可显示其在360°运动过程中主动参与程度百分比 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书
13 | 程序选择 |  | 提供≥6种预设程序供选择；提供≥2种游戏锻炼（对称性锻炼、协调性锻炼） |  |  | 否
14 | 痉挛监测 |  | 自动监测痉挛情况并缓解 |  |  | 否
15 | 锻炼报告 |  | ≥2种 |  |  | 否
16 | 锻炼方向切换 |  | ≥3种 |  |  | 否
17 | 配置要求 | ★ | 肢体康复锻炼设备1套，评估系统（含国产品牌电脑）1套 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 售后服务5 （物联网） | ★ | 企业配合院方免费接入院内相关信息系统（包含但不限于免费提供接口或系统升级） |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 知识产权与保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分