## 样机原材料
采购需求表（物资类）
|  |  |  | 项目名称 | 样机原材料采购 | 最高限价（万元） | 46.828 | 设备数量 | 1套
序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 供应商需交付以下产品： （1）程控波形输出模组8块； （2）多通道电源模组8块； （3）理疗用输出电极线15条； （4）编码器屏8个； （5）控制主板（干扰电）8块； （6）大功率LED恒流源驱动8个； （7）治疗头支臂8个； （8）LED光源控制主板8块； （9）LED光源输出板8块； （10）血压血氧信号采集处理模组8个； （11）指夹式血氧心率传感器8个； （12）血压袖带8个； （13）血糖信号处理模组8个； （14）控制主板（检测单元）8块； （15）可充电锂电池组5组； （16）风暴箱5个； （17）电源滤波器5个； （18）串口集线器5个； （19）大功率集成芯片光源650nm50个； （20）大功率集成芯片光源460nm50个； （21）高耐压低频变压器20个； （22）共模变压器20个； （23）理疗电极片4000片。 |  |  |  | 否 | 提供交货清单（含产地、品牌、规格型号）
2 | 资质认证 | ▲ | 企业需通过ISO9001/ISO13485双体系质量管理体系认证。 |  |  |  | 否 | 提供相关证明材料
3 | 程控波形输出模组 | ★ | （1）可通过串口设置波形输出参数； （2）输出基波波形至少包含正弦波； （3）基波频率需包含1～10kHz，调节步进1kHz，允差±5%； （4）输出电流在500Ω的负载电阻下，最大输出电流≥50mA，允差±10%； （5）调制波形至少支持正弦波、方波、锯齿波、三角波、梯形波和指数波； （6）模块支持中频输出、低频调制中频输出，平面干扰输出； （7）模块支持低频调制波形与干扰内生低频电场同相位输出，无杂散拍频产生； （8）差频范围包含1-150Hz，步进1Hz，允差±5%或1Hz取较大者； （9）支持锂电池供电； （10）外尺寸：≤120mm×80mm×30mm（长×宽×高）。 |  |  |  | 否 | 提供技术白皮书或产品说明书或产品彩页，证明材料需加盖企业公章
4 | 多通道电源模组 | ▲ | （1）可接入锂离子电池，并对其进行充放电管理； （2）至少可输出+5V2A、+9V2A、+12V2A直流电为外部设备供电； |  |  |  | 否 | 提供技术白皮书或产品说明书或产品彩页，证明材料需加盖企业公章
5 | 理疗用输出电极线 |  | （1）电极线长度≥1.5米； （2）电极线输入接口为双Tpyec插口； （3）电极线输出接口为4个2.0插头，且四个插头相互独立互不相连； |  |  |  | 否
6 | 编码器屏 |  | （1）屏幕尺寸≥1.54英寸； （2）分辨率≥240*240； |  |  |  | 否
7 | 控制主板（干扰电） | ★ | （1）支持蓝牙通讯，可通过蓝牙模块接收波形控制参数并下发至程控波形输出模组； （2）具有实体按键，可实现启动、停止、强度调节等基本的控制操作； （3）控制主板具备显示模块，可显示设备工作状态、电量、输出强度信息； （4）外尺寸：≤120mm×80mm×30mm（长×宽×高）。 |  |  |  | 否 | 提供技术白皮书或产品说明书或产品彩页，证明材料需加盖企业公章
8 | 大功率LED恒流源驱动 | ▲ | （1）以恒流方式驱动大功率LED光源，驱动输出功率≥5W; （2）外尺寸：≤200mm×100mm×40mm（长×宽×高）。 |  |  |  | 否 | 提供技术白皮书或产品说明书或产品彩页，证明材料需加盖企业公章
9 | 治疗头支臂 | ▲ | （1）治疗头支臂可任意改变角度，横向摆动角度≥90度，纵向摆动角度≥90度; （2）长：≥300mm； （3）重量：≤2kg。 |  |  |  | 否 | 提供技术白皮书或产品说明书或产品彩页，证明材料需加盖企业公章
10 | LED光源控制主板 | ★ | （1）LED光源控制主板支持蓝牙通讯，可通过蓝牙模块接收输出控制参数并控制大功率LED恒流源驱动输出相应输出电流； （2）LED光源控制主板可实现启动、停止、强度调节等基本的控制操作。 （3）控制主板具备显示模块，可显示设备工作状态、电量、输出强度信息； （4）外尺寸：≤150mm×120mm×40mm（长×宽×高）。 |  |  |  | 否 | 提供技术白皮书或产品说明书或产品彩页，证明材料需加盖企业公章
11 | LED光源输出板 | ★ | （1）LED光源输出板可焊接大功率LED光源（功率≥5W）； （2）支持至少2组输出光源，两组光源分开控制； （3）外尺寸：≤200mm×100mm×40mm（长×宽×高）。 |  |  |  | 否 | 提供技术白皮书或产品说明书或产品彩页，证明材料需加盖企业公章
12 | 血压血氧信号采集处理模块 | ▲ | （1）血压血氧信号采集处理模块可完成心率、血压值、血氧饱和度的采集； （2）心率检测显示范围及检测误差（血氧法）：25bpm～250bpm，误差±2%。血氧饱和度参数：70％～100％范围内，误差为±2％； （3）血压检测：静态压力测量范围及误差：0mmHg～300mmHg（0.0kPa～40.0kPa），误差：±2mmHg（±0.26kPa）。 |  |  |  | 否 | 提供技术白皮书或产品说明书或产品彩页，证明材料需加盖企业公章
13 | 指夹式血氧心率传感器 | ▲ | （1）线长≥1米； （2）产品需具有二类医疗器械注册证； （3）产品为成人型指夹式血氧心率传感器。 |  |  |  | 否 | 提供技术白皮书或产品说明书或产品彩页，证明材料需加盖企业公章
14 | 血压袖带 | ▲ | （1）线长≥1米； （2）产品需具有一类医疗器械备案凭证； （3）产品为成人型血压袖带。 |  |  |  | 否 | 提供技术白皮书或产品说明书或产品彩页，证明材料需加盖企业公章
15 | 血糖信号处理模组 | ▲ | （1）血糖信号处理模组具备血糖检测功能； （2）血糖检测范围：1.1mmol/L～33.3mmol/L；血糖测量精度：±0.3 mmol/L； （3）外尺寸：≤120mm×80mm×20mm（长×宽×高）。 |  |  |  | 否 | 提供技术白皮书或产品说明书或产品彩页，证明材料需加盖企业公章
16 | 控制主板（检测单元） | ★ | （1）支持蓝牙通讯，可通过蓝牙上传检测结果； （2）可实现血压、血氧检测模块的启动、停止； （3）外尺寸：≤120mm×110mm×30mm（长×宽×高）。 |  |  |  | 否 | 提供技术白皮书或产品说明书或产品彩页，证明材料需加盖企业公章
17 | 可充电锂电池组 |  | （1）锂电池容量≥10000mAh； （2）锂电池最大放电电流≥3A； （3）锂电池电芯需符合IEC 62133-2:2017的要求。 |  |  |  | 否
18 | 风暴箱 | ▲ | （1）外尺寸：≤500mm×400mm×300mm（长×宽×高）； （2）箱体重量：≤5kg； |  |  |  | 否 | 提供技术白皮书或产品说明书或产品彩页，证明材料需加盖企业公章
19 | 电源滤波器 | ▲ | （1）外尺寸：≤70mm×60mm×50mm（长×宽×高）； （2）重量：≤0.5kg； （3）额定电流：≥5A。 |  |  |  | 否 | 提供技术白皮书或产品说明书或产品彩页，证明材料需加盖企业公章
20 | 串口集线器 |  | （1）支持USB2.0转4*RS232串口； （2）线长≥0.5米； |  |  |  | 否
21 | 大功率集成芯片光源650nm | ▲ | （1）功率≥3W； （2）波长：640nm±10nm； （3）发光角度：≤140度。 |  |  |  | 否 | 提供技术白皮书或产品说明书或产品彩页，证明材料需加盖企业公章
22 | 大功率集成芯片光源460nm | ▲ | （1）功率≥3W； （2）波长：460nm±10nm； （3）发光角度：≤140度。 |  |  |  | 否 | 提供技术白皮书或产品说明书或产品彩页，证明材料需加盖企业公章
23 | 高耐压低频变压器 | ▲ | （1）初次级耐压≥1000V； （2）初级线圈：500TS密绕； （3）次级1线圈：43TS密绕； （4）次级2线圈：43TS密绕； （5）电感量：1KHz\0.3v条件下,电感量≤220mH； （6）外尺寸：≤40mm×40mm×40mm（长×宽×高）； |  |  |  | 否 | 提供技术白皮书或产品说明书或产品彩页，证明材料需加盖企业公章
24 | 共模变压器 | ▲ | （1）初次级耐压≥1000V； （2）初级线圈：3000TS密绕； （3）次级1线圈：300TS密绕； （4）电感量：1KHz\0.3v条件下,电感量≤9.5H； （5）外尺寸：≤40mm×40mm×40mm（长×宽×高）； |  |  |  | 否 | 提供技术白皮书或产品说明书或产品彩页，证明材料需加盖企业公章
25 | 理疗电极片 |  | （1）电极片尺寸：40mm×60mm； （2）电极片接口：2.0插孔； （3）电极片需具备一类医疗器械备案凭证； |  |  |  | 否
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点为北京市甲方指定地点。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 产品到货并完成验收后支付95%，质保期满且无质量问题支付剩余5%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 质量保证金 | ★ | 质保期≥1年，质保期满且无质量问题支付剩余5%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务3 | ★ | 质保期内，如出现故障问题，免费提供配件更换服务。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分
4 | 供应商资格 | 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第22条资格条件。