## 经济技术需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购计划编号 |  |  | 项目名称 | 动静态平衡功能评估及锻炼系统 | 最高限价（万元） | 45
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于对动静态平衡能力障碍患者进行评估锻炼 |  |  | 否 | 彩页或说明书或注册证
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 传感器密度 | ▲ | ≥4个/cm² |  |  | 否 | 彩页或说明书
4 | 传感器数量 |  | ≥4500个 |  |  | 否
5 | 采集频率 | ★ | ≥400HZ |  |  | 否 | 彩页或说明书或检测报告
6 | 有效采集区域 |  | 站位≥1000 cm² 坐位≥1000cm² |  |  | 否
7 | 最大量程 |  | ≥200N/cm² |  |  | 否
8 | 检测功能 | ▲ | ≥3种检测模式 |  |  | 否 | 彩页或检测报告
9 | 视觉压力调节 | ★ | ≥5级 |  |  | 否 | 彩页或说明书或检测报告
10 | 极限平衡检测 |  | 检测方位≥8个 |  |  | 否
11 | 感觉整合试验 |  | 支持平衡三联分析 |  |  | 否
12 | 过程平衡能力检测 | ▲ | 支持从坐位到站位过程平衡能力的检测 |  |  | 否 | 说明书或彩页
13 | 误差率 | ▲ | ≤最大量程的±2% |  |  | 否 | 检测报告
14 | 重心互动锻炼 |  | 支持互动式平衡锻炼 |  |  | 否
15 | 锻炼模式 | ★ | ≥8种锻炼模式 |  |  | 否 | 说明书或彩页
16 | 显示方式 |  | 至少包含实时重心位置图显示；实时重心偏向显示；包络图显示 |  |  | 否
17 | 数据共享 | ★ | 免费提供与科室管理系统对接的软件接口 |  |  | 否 | 企业承诺
18 | 数据分析 |  | 至少包含评估报告包括压力分布分析、重心偏离分析、椭球度分析、X和Y轴偏向距离分析、包络面积分析、角度分析 |  |  | 否
19 | 配置要求 | ★ | 平衡分析锻炼系统1套、平衡分析锻炼系统软件1套、台车（带国产品牌电脑） 1套 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知2个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 售后服务5 （物联网） | ★ | 企业配合院方免费接入院内相关信息系统（包含但不限于免费提供接口或系统升级） |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分