## 经济技术需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
|  |  | 项目名称 | 上肢康复机器人（三维） | 最高限价（万元） | 49
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于对患有上肢关节功能障碍的患者进行主/被动康复锻炼 |  |  | 否 | 注册证或宣传彩页
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA注册认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 传动方式 | ★ | 设备采用绳驱传动，实现患者带动机器人的主动运动或由机器人带动患者的被动运动 |  |  | 否 | 宣传彩页或说明书或技术白皮书
4 | 高度调节 |  | 调节范围：≥0mm-200mm |  |  | 否
5 | 末端最大载荷 |  | 承受最大载荷≥5.0KG |  |  | 否
6 | 设备状态指示 |  | 状态指示灯颜色≥3种，可直观显示设备空闲、锁定、运行、故障等状态 |  |  | 否
7 | 锻炼空间 | ★ | 设备支持一维、二维、三维空间锻炼 |  |  | 否 | 宣传彩页或说明书或技术白皮书
8 | 关节运动范围 | ▲ | ≥-150°~ +150° |  |  | 否 | 宣传彩页或说明书或技术白皮书
9 | 关节扭矩 | ▲ | ≥30N.m |  |  | 否 | 宣传彩页或说明书或技术白皮书
10 | 机械臂 |  | 机械臂长度：≥600mm，前臂长度：≥400mm |  |  | 否
11 | 减重辅助 |  | 调节范围≥0.0kg～4.0kg，调整精度为≤0.2kg |  |  | 否
12 | 锻炼模式 | ▲ | ≥5种 |  |  | 否 | 宣传彩页或说明书或技术白皮书
13 | 抗阻模式 |  | 支持设置限制运动方向功能，可完成空间、平面和轴向三种运动模式 |  |  | 否
14 | 手指锻炼 | ★ | 支持抓握抗阻锻炼和背屈抗阻锻炼 |  |  | 否 | 宣传彩页或说明书或技术白皮书
15 | 锻炼游戏 | ★ | ≥15种 |  |  | 否 | 宣传彩页或说明书或技术白皮书
16 | 评估功能 | ★ | 具备肌肉力量评估、关节活动度评估、基准评估 |  |  | 否 | 宣传彩页或说明书或技术白皮书
17 | 自动模式切换 |  | 支持自动切换、连续显示锻炼模式 |  |  | 否
18 | 操控方式 | ▲ | 支持通过无线键盘鼠标、平板电脑控制软件完成各项操作 |  |  | 否 | 宣传彩页或说明书或技术白皮书
19 | 报警及安全 |  | 支持超过安全限值时自动停止 |  |  | 否
20 | 软件接口 | ★ | 具备脑机控制接口软件和开源控制软件 |  |  | 否 | 企业承诺
21 | 物联网管理 | ★ | 具备物联网管理系统软件，根据要求实现与科室管理软件对接，用于本地数据上传以及下载 |  |  | 否 | 企业承诺
22 | 配置要求 | ★ | 包含设备主机(含台车)1套、电机多点控制系统一套、显示器（含台车）1 套、平板电脑（国产品牌）1个。 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 是/否 | 专利证书 | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分