## 经济技术需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
|  |  | 项目名称 | 全自动真空采血管分拣核收系统 | 最高限价（万元） | 49
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 通过智能识别标本条码信息，根据设定的分拣规则和分类要求，快速精准对标本进行分拣和分类 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
2 | 分拣类别 | ★ | 16个分拣仓、1个特殊仓 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
3 | 分拣速度 |  | ≥3000支试管/小时 |  |  | 否
4 | 待拣仓容量 |  | ≥1500支 |  |  | 否
5 | 拣出仓容量 | ▲ | ≥150支，越多越优 |  |  | 是 | 彩页或技术白皮书或说明书
6 | 进管方式 |  | 批量倒入试管，支持不停机加载待分拣标本功能 |  |  | 否
7 | 分拣形式 |  | 支持将试管自动导入至相应的分拣仓，支持按条码信息进行自动分拣 |  |  | 否
8 | 自动核收标本 |  | 记录接收时间与数量，将标本核收并录入Lis系统 |  |  | 否
9 | 满仓提示 |  | 具备拣出仓满仓提示功能 |  |  | 否
10 | 自动启停 | ▲ | 可自动探测待拣仓是否有标本输入，实现自动启停分拣功能 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
10 | 显示内容 |  | 至少可显示仓位信息、已分拣采血管的数量、检验类别等信息，同时可查询，导出分拣核收系统工作数据 |  |  | 否
11 | 拣出仓显示 |  | 拣出仓LED可显示样本信息 |  |  | 否
12 | 应急接收功能 |  | 当分拣机发生故障时，可通过扫描设备进行人工扫描核收及分类，实现应急接收功能 |  |  | 否
13 | 抽屉式分拣仓 |  | 抽屉式分拣仓，具备不停机取走已分拣标本的功能，同时分拣仓位LED显示屏上已分拣采血管计数自动清零，并重新开始计数 |  |  | 否
14 | 试管类型 |  | 支持封闭的圆形试管，直径8-18mm，长度75-120mm |  |  | 否
15 | 缓存功能 | ▲ | 支持不停机取走分拣抽屉的功能，具备缓存功能 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书
16 | 底部设计 |  | 分拣机底部紧贴地面，无空隙 |  |  | 否
17 | 清洁维护 |  | 内置集尘收纳功能 |  |  | 否
18 | 溢流仓 |  | 错误条码、无法识别标本可自动导入溢流仓 |  |  | 否
19 | 配置要求 | ★ | 分拣系统1套，标本分拣软件1套，UPS 1台（断电后能续航1小时） |  |  | 否 | 企业承诺及配置清单
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 售后服务5 （物联网） | ★ | 企业配合院方免费接入院内相关信息系统（包含但不限于免费提供接口或系统升级） |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 是/否 | 专利证书 | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分

## 设备配套耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
采购单位：（业务部门盖章）
项目名称 |  |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
需求部门 | （需求部门经办人签字） |  | （需求部门领导签字）
注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写； 2.如为耗材，需求部门必须提供耗材规格，如为试剂应填写开展项目名称，无需填写规格； 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关； 4.计量单位为最小使用单位； 5.最高限价为采购单位预估2年用量与意向品牌平均单价的乘积。