| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 项目名称 | 小动物生理代谢监测设备 | 最高限价（万元） | 40 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 为提升现有代谢笼系统的性能，本设备将确保与该现有代谢笼系统的各类检测器及监测系统兼容。升级完成后，现有代谢笼系统能够实现对X轴自主活动、跑轮运动、饮食情况和呼吸频率的监测。 |  |  | 否 | 彩页或技术指标承诺书 |
| 2 | 技术指标1 |  | X轴自主活动监测模块可对动物在X轴平面上的活动度进行评估，能够获取笼内活动距离、分析偏爱位置等数据 |  |  | 否 | 彩页或技术指标承诺书 |
| 3 | 技术指标2 | ★ | 具备睡眠探测功能，可对睡眠回合数、平均睡眠时长、最短睡眠时长、最长睡眠时长、总睡眠时间等数据进行探测与分析 |  |  | 否 | 彩页或技术指标承诺书 |
| 4 | 技术指标3 |  | 跑轮运动监测模块适配小鼠生活笼，借助磁力感应器与霍尔传感器，实时追踪动物的自愿跑轮运动情况 |  |  | 否 | 彩页或技术指标承诺书 |
| 5 | 技术指标4 |  | 跑轮为全覆盖式设计，可有效防止小鼠在跑动过程中被夹伤；其直径≥93mm，宽度≥33mm（支持定制），并通过分段记录功能实时追踪跑轮的旋转次数 |  |  | 是 |  |
| 6 | 技术指标5 | ▲ | 饮食监测模块可实时监测食物消耗量和摄食行为，测量分辨率≤0.001g |  |  | 是 | 彩页或技术指标承诺书 |
| 7 | 技术指标6 |  | 喂食器配备防碎屑装置，能够减少进食过程中因碎屑掉落和外漏导致的误差；运行期间可随时添加食物，不会对持续检测造成干扰。 |  |  | 是 | 彩页或技术指标承诺书 |
| 8 | 技术指标7 | ▲ | 呼吸频率监测模块能够在不对实验动物造成侵入性伤害的情况下，实时记录实验动物在笼内的呼吸频率情况。 |  |  | 否 | 彩页或技术指标承诺书 |
| 9 | 技术指标8 |  | 呼吸频率以每分钟呼吸次数为单位，实验过程中持续稳定地通入新鲜空气，适用于动物长时间的呼吸频率监测；实验动物呼吸频率的可监测范围为20-720BPM（每分钟呼吸次数）；实验动物呼吸频率监测准确率≤±1%。 |  |  | 否 | 彩页和技术指标承诺书 |
| 10 | 配置要求 | ★ | 小动物生理代谢监测设备（含2通道X轴活动监测模块、2通道跑轮监测模块、2通道饮食监测模块和2通道呼吸频率监测模块），1套 |  |  | 否 | 彩页或技术指标承诺书 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货验收合格后付95%，质保期满后无质量问题支付剩余5%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 货款的5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题支付（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |  |  |
| 2 | 评审方法 | 综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离＞3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |