| 采购需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 2025-JQ06-W3472 | 项目名称 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 最高限价（万元） | 30 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 能够满足检验科常规免疫分析检测。传染性疾病检测、性腺类激素、甲状腺类激素、肿瘤类检测、贫血类检测、心脏标志物检测、代谢性疾病检测 |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 设备具备CFDA认证和CE认证 |  | 否 | 注册证及CE认证材料（体现所投产品系列或型号，需中文翻译件） |
| 3 | 检测原理 | ▲ | 化学发光 |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 4 | 样本类型 |  | 至少包含血清、血浆、尿液、全血 |  | 否 |  |
| 5 | 检测速度 | ▲ | ≥400测试/每小时 |  | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 6 | 试剂通道 |  | ≥30个 |  | 是 |  |
| 7 | 样本位 | ▲ | ≥100个 |  | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 8 | 加样系统 | ★ | 钢针加样 |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 9 | 样品探测 |  | 样本针具有具备液面探测、压力监测、凝块和气泡检出功能 |  | 否 |  |
| 10 | 急诊功能 |  | 急诊样品可以随时加入，无需停机操作 |  | 否 |  |
| 11 | 试剂装载 |  | 可以不停机装载试剂 |  | 否 |  |
| 12 | 试剂规格 | ▲ | 可以根据检测量，提供不同包装规格的试剂盒(规格越多越优) |  | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 13 | 试剂预处理 |  | 试剂开盖即用 |  | 否 |  |
| 14 | 试剂位冷藏 |  | 满足冷链要求，机上自带试剂冷藏功能 |  | 否 |  |
| 15 | 定标方式 |  | 可以根据项目需求提供不同的定标方式 |  | 否 |  |
| 16 | 设备长度 |  | ≤3m |  | 否 |  |
| 17 | ß人绒毛膜促性腺激素检测试剂最高检测范围 | ▲ | ≥5000mIU/ml(无需预稀释) |  | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 18 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的证明材料 |
| 19 | 配置要求 | ★ | 主机1台，国产操作电脑 1台，国产打印机1台，UPS（断电保护至少1小时）1台 |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 | - ▲标识的指标负偏离≥3项，“参数指标正负偏离情况”项得0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，“参数指标正负偏离情况”项得0分 |  |  |  |  |
| 说明： （1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； （2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。 （3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准； （4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可； |  |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 全自动化学发光免疫分析仪 |  | 项目编号 |  | 2025-JQ06-W3472 |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材试剂为设备生产企业指定的唯一代工品牌 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 |  | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 丙型肝炎病毒抗体测定 | 厂家自报 | 108000 | 人份 |  | 259.2 |  |
| 2 | 甲型肝炎病毒IgM抗体测定 | 厂家自报 | 1200 | 人份 |  | 2.04 |  |
| 3 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定 | 厂家自报 | 300 | 人份 |  | 0.6 |  |
| 4 | 梅毒螺旋体抗体测定 | 厂家自报 | 108500 | 人份 |  | 156.023 |  |
| 5 | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定 | 厂家自报 | 108000 | 人份 |  | 272.16 |  |
| 6 | 胃泌素释放肽前体测定 | 厂家自报 | 500 | 人份 |  | 1.1 |  |
| 7 | 乙型肝炎病毒e抗体测定 | 厂家自报 | 99000 | 人份 |  | 97.911 |  |
| 8 | 乙型肝炎病毒e抗原测定 | 厂家自报 | 103000 | 人份 |  | 101.867 |  |
| 9 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定 | 厂家自报 | 26000 | 人份 |  | 32.3141 |  |
| 10 | 乙型肝炎病毒表面抗原定量测定 | 厂家自报 | 110500 | 人份 |  | 132.6 |  |
| 11 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定 | 厂家自报 | 102500 | 人份 |  | 109.47 |  |
| 12 | 异常凝血酶原(PIVKA-II)测定 | 厂家自报 | 300 | 人份 |  | 1.29 |  |