# 采购需求表（物资类）

| 采购计划 编号 |  |  |  |  | 项目名称 | 非接触式眼压计检定装置 | 最高限价（万元） | 26.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 满足对非接触式眼压计的计量检定要求 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准要求 |  |  | 符合JJG 1143-2017《非接触式眼压计》7.1.2检定设备的要求 |  |  |  | 否 |  |
| 3 | 测量范围 |  | ★ | （0.93 ~ 6.65）kPa，有kPa和mmHg双单位显示 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 前表面曲率半径 |  | ★ | （7.8±0.02）mm |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 不确定度 |  | ★ | 扩展不确定度≤0.13kPa |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 环境适应性和稳定性 |  | ▲ | 在（10 ~ 35）℃，相对湿度≤80%下稳定运行，年周期稳定性≤0.22 kPa |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 电源 |  |  | 双电源模式，220V直流电源和锂电池供电 |  |  |  | 否 |  |
| 8 | 操作界面 |  |  | 显示屏清晰，中文操作界面，按键或触屏按键界面灵敏 |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 配置要求 |  | ★ | 标准模拟人眼1台、可调节支架1个、设备包装箱1只 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 10 | 验收标准方法 |  |  | 按照招投标文件、采购合同和第三方计量技术机构出具的检定或校准证书，对交付物开展验收。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 相关证明材料包含：产品宣传彩页、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货验收后付95% |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满0.5年无质量问题支付剩余5% |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 提供原厂保修，保修年限不低于2年，保修期内免费提供定期维护保养服务 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 终身免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 |  | □公开招标□邀请招标竞争性谈判□单一来源□询价 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 评审方法 |  | 综合评分法□质量优先法□经评审的最低价法 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离4项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |