| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2026-JQ06-W3143 |  | 项目名称 | 荧光倒置显微镜系统 | 最高限价（万元） |  | 37 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 |  | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于对临床样本的显微放大观察 |  |  | 否 |  | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 2 | 资质认证1 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 |  | 注册证（显微镜） |
| 3 | 资质认证2 | ▲ | 具备CE认证 |  |  | 否 |  | 提供CE认证证书复印件及中文翻译件（显微镜） |
| 4 | 光学系统 | ★ | 无限远光学系统，齐焦距离≥60mm |  |  | 否 |  | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 5 | 调焦行程 |  | ≥10mm |  |  | 是 |  |  |
| 6 | 物镜转盘 | ★ | ≥6孔物镜转盘 |  |  | 否 |  | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 7 | 透射光照明装置 | ▲ | LED照明光源，内置复眼透镜 |  |  | 否 |  | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 8 | 目镜筒 | ▲ | 双目镜筒，斜度≥35°，瞳距≥（50-75）mm |  |  | 否 |  | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 9 | 载物台 |  | 行程≥110mm*70mm |  |  | 否 |  |  |
| 10 | 长工作距离聚光镜 |  | 聚光镜N.A.≥0.52, W.D.≥30mm |  |  | 否 |  |  |
| 11 | 物镜 | ▲ | 1. 半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13, W.D.≥16.5mm） 2. 半复消色差相差物镜10X（N.A.≥0.30 , W.D.≥15.2mm） 3. 半复消色差相差物镜20X（N.A.≥0.45, W.D.≥8.2-6.9 mm ） 4. 半复消色差相差物镜40X（N.A.≥0.60, W.D.≥3.6-2.8 mm ） |  |  | 是 |  | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 12 | 目镜 |  | 配备10×目镜，视场直径≥22mm |  |  | 是 |  | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 13 | 荧光系统 | ▲ | 采用带噪音消除机制的荧光观察，配有≥3个LED荧光光源 |  |  | 是 |  | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 14 | 荧光亮度记忆功能 | ▲ | 具备 |  |  | 否 |  | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 15 | 激发块镜组 |  | 配有蓝、绿、紫外三色激发块 |  |  | 否 |  | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 16 | 显微镜专用图像采集系统 | ▲ | 与显微镜同品牌的CMSO芯片相机，像素≥2000万 |  |  | 是 |  | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 17 | 成像色彩模式 | ▲ | 具备硬件切换单色或彩色模式功能 |  |  | 否 |  | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 18 | 芯片尺寸 |  | ≥1.2英寸 |  |  | 是 |  |  |
| 19 | 图像采集速度 |  | ≥60fps（1920×1080） |  |  | 是 |  |  |
| 20 | 软件功能 |  | 至少具备实时荧光图像合成和编辑，HDR合成高动态图像，自动拍摄、3D多维拍摄、时间间隔图像拍摄、录像，多荧光通道叠加，测量和图像拼接等功能 |  |  | 否 |  | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 21 | 工作站 |  | CPU≥4核，≥2G独显，固态硬盘≥256G，机械硬盘≥1TB，内存≥16G，显示器≥27英寸、≥1920X1080分辨率 |  |  | 否 |  |  |
| 22 | 配置 | ★ | 显微镜主机1台，相差物镜1套（4X、10X、20X、40X），聚光镜1个，相机1个，图像分析软件1套，工作站1套 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 23 | 验收标准 |  | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 |  | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | ★ | 厂家自报 |  |  | 否 |  | 企业承诺并附《专用工具清单》 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 12 | 知识产权和保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； - 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标（报价）人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标（报价）人公章； 3.▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分; 4.▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |