## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目名称 |  | 包裹式心肺复苏机 |  |  | 最高限价（万元） | 25（1台）
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 对心脏骤停患者进行胸外按压 |  | 否 | 相关证明材料
2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  | 否 | 认证材料
3 | 结构 |  | ★ | 背板加双侧支臂式按压结构，支臂与背板采用卡扣式连接 |  | 否 | 相关证明材料
4 | 背板 |  |  | 背板重量≤1.3kg，两端无凸起，可透X光 |  | 否
5 | 操作方式 |  |  | 具备屏幕、按键2种操作方式，可通过按键使用启动/暂停功能 |  | 否
6 | 定位功能 |  |  | 启动按压后，自动定位初始按压位置，无需人工定位 |  | 否
7 | 按压头设计 |  |  | 采用负压吸盘设计 |  | 否
8 | 屏幕 |  |  | 触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，具备自动调节亮度功能 |  | 否
9 | 按压深度/频率 |  |  | 按压深度：（30-60）mm可调，按压频率：（100-120）次/分钟 |  | 否
10 | 按压通气模式 |  |  | 具备15:2、30:2、连续按压模式 |  | 否
11 | 按压/释放比 |  |  | 1:1 |  | 否
12 | 低点停留设计 |  |  | 具备按压低点停留设计 |  | 否
13 | ETCO2 |  |  | 具备ETCO2功能，监测CPR质量 |  | 否
14 | 锂电池 |  | ▲ | 插拔式可充电锂电池，1块电池可连续工作≥60分钟，具有电量显示 |  | 否 | 相关证明材料
15 | 电量报警 |  |  | 具备电池电量低报警和电池电量即将耗尽报警功能 |  | 否
16 | 急救事件回顾 |  | ▲ | 可回顾按压时间、暂停时间以及CCF值 |  | 否 | 相关证明材料
17 | 患者固定带 |  |  | 具备患者固定带 |  | 否
18 | EN1789认证 |  |  | 通过EN1789救护车标准认证 |  | 否
19 | 防护等级 |  |  | 整机防护等级≥IP43；电池防护等级≥IP44 |  | 否
20 | 整机重量 |  | ▲ | ≤8kg（含电池及背板） |  | 否 | 相关证明材料
21 | 配置要求 （单台套） |  | ★ | 主机1套、锂电池1块、旁流EtC02模块1个、相应配套附件1套 |  | 否 | 企业承诺
相关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 原厂保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  | 是 | 企业承诺
5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  | 否 | 企业承诺
7 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  | 否 | 企业承诺