## Sheet1
采购需求表（物资类）
采购计划 编号 |  |  |  | 项目名称 | 皮肤镜图像处理工作站 | 最高限价（万元） | 37
采购数量 |  | 1 |  | 预算单价 （万元） | 39 | 预算总价（万元） | 39
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 具备皮肤图像采集、存储、对比分析及报告生成功能的工作站。 |  | 否 | 企业承诺
2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  | 否 | 提供注册证复印件
3 | 成像模式 |  | ★ | 支持3D图像显示或建模 |  | 否 | 彩页或白皮书或检测报告
4 | 图像像素 |  | ▲ | 拍照全脸图像像素≥4000万 |  | 是 | 彩页或白皮书或检测报告
5 | 照度均匀性 |  |  | ≥70% |  | 是
6 | 拍摄模式 |  | ★ | 一键式全自动拍摄 |  | 否 | 彩页或白皮书或检测报告
7 | 光源模式 |  | ▲ | 至少包含自然光/白光、交叉偏振光、平行偏振光、紫外光（UV）光源模式 |  | 否 | 彩页或白皮书或检测报告
8 | 成像均匀性 |  |  | ≥95% |  | 否
9 | 影像精度 |  |  | ≥300DPI |  | 否 | 彩页或白皮书或检测报告
10 | 图像分析模式 |  | ▲ | 软件可分析包含色素斑（或棕区）、红血丝（或红区）、紫外线斑、紫外线卟啉（或卟啉）、毛孔、皱纹等皮肤问题 |  | 是 | 彩页或白皮书或检测报告
11 | 对比分析功能 |  |  | 支持不同时期图像的同屏对比 |  | 否 | 彩页或白皮书或检测报告
12 | 多光谱影像同步放大功能 |  |  | 多张图片同步放大 |  | 否
13 | 量化测量工具 |  | ▲ | 具备直线距离和面积的测量功能 |  | 否 | 彩页或白皮书或检测报告
14 | 3D形态分析 |  |  | 支持基于3D模型的面部比例、角度、距离测量 |  | 否
15 | 诊断报告 |  | ★ | 软件可生成包含图像和检测结果的图文报告，并支持医生编辑、保存、具备彩色报告打印功能 |  | 否 | 彩页或白皮书或检测报告
16 | 数据管理 |  |  | 具备患者信息录入、档案管理、图像存储、检索及导出功能等 |  | 否
17 | 工作站主机 |  |  | 内存 ≥ 32GB；硬盘 ≥ 512GB；配存储扩展固态硬盘或NAS硬盘≥5T |  | 否
18 | 专业显示器 |  | ▲ | 分辨率≥4000*6000 |  | 是 | 彩页或白皮书或检测报告
19 | 设备台车 |  |  | 独立台车系统 |  | 否
20 | 数据接口 |  |  | 至少包含DP接口一个、DVI接口一个、HDMI接口一个、LAN接口一个、SS接口一个 |  | 否
21 | 设备校准 |  |  | 提供设备校准工具或方案，确保长期成像一致性 |  | 否
22 | 配置 |  | ★ | 拍摄主机1套，专业液晶显示器1套，台车系统1套,软件系统1套，高清国产彩色报告打印机1台，工作站1套（配存储扩展固态硬盘或NAS硬盘≥5T） |  | 否 | 企业承诺
23 | 验收标准 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供 |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 是 | 原厂授权（企业承诺）
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 |  | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 |  | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离；