## Sheet1
采购需求表（物资类）
|  |  |  | 项目名称 | 取皮植皮系统 | 最高限价（万元） | 30
采购数量 |  | 1 |  | 预算单价 （万元） | 35 | 预算总价（万元） | 35
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 对人体皮肤软组织的提取 |  | 否 | 白皮书
2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  | 否 | 提供注册证复印件
3 | 温度 |  |  | 在最大转速下空载连续运行10min,手机外壳表面温度应≤20℃ |  | 否
4 | 装夹力 |  |  | 手机对刀具的装夹力，施加≥20N的拉力不滑脱 |  | 否
5 | 转速 |  | ▲ | 8000-15000r/min，档速可调节 |  | 否 | 彩页或白皮书
6 | 运行噪音 |  |  | ≤60dB(A) |  | 否
7 | 刀具 |  | ▲ | 刀具外径Φ至少能适配Φ0.6mm、Φ1.0mm、Φ2.0mm、Φ3.0mm等 |  | 否 | 彩页或白皮书
8 | 旋转模式 |  | ▲ | 至少具有正、反旋转模式 |  | 否 | 彩页或白皮书
9 | 刀具跳动幅度 |  |  | ≤0.1mm |  | 否
10 | 脚踏功能 |  |  | 具有脚踏操作功能 |  | 否
11 | 额定电压和频率 |  |  | 220V，50Hz |  | 否
12 | 调速 |  |  | 无极调速 |  | 否
13 | 装卸刀具 |  |  | 无需辅助工具 |  | 否
14 | 触摸屏 |  |  | 可触摸液晶屏 |  | 否
15 | 计数计时功能 |  | ▲ | 具有计数计时功能 |  | 否 | 彩页或白皮书
16 | 配置要求 |  | ★ | 主机1台，手柄2个，钻头≥4个 |  | 否 | 企业承诺
17 | 验收标准 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持 |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后30日内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 否 | 原厂授权（企业承诺）
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤6小时内；维修到达现场时间≤8小时内。 |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 |  | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 |  | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离；