## 参数
采购需求表（物资类）
编号 |  | 2026-JQ06-W3146 |  | 项目名称 | 流式荧光分析仪 | 最高限价（万元） | 5
采购数量 |  | 1 |  | 预算单价 （万元） | 25 | 预算总价（万元） | 25
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于全自动人体血清样本中的被分析物进行定性或定量检测，检测项目包括血清中自身抗体系列、优生优育病毒抗体等项目。 |  | 否 | 彩页或者白皮书或厂家承诺
2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  | 否 | 主机需提供医疗器械注册证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 检测方式 |  | ▲ | 同时支持单项目检测，多项目联合检测 |  | 否 | 彩页或者白皮书
3.2 | 上样方式 |  |  | 自动管式处理，支持急诊样本随时优先插队 |  | 否
3.3 | 加样方式 |  |  | 采用一次性tip头加样 |  | 否
3.4 | 样本位 |  | ▲ | ≥120 |  | 是 | 彩页或者白皮书
3.5 | 急诊样本位 |  |  | ≥10 |  | 否
3.6 | 样本采血管 |  |  | 兼容多种规格采血管，原始管上机 |  | 否
3.7 | 试剂位 |  | ▲ | ≥20，带冷藏试剂功能（4-10℃） |  | 是 | 彩页或者白皮书
3.8 | 首报告时间 |  |  | ≤40min |  | 否 | 彩页或者白皮书
3.9 | 软件系统 |  | ★ | 支持Lis传输，支持双向连接，并承担联机产生的相关费用 |  | 否 | 企业承诺
3.10 | 配套试剂 |  | ★ | 封闭试剂，项目至少包含自免肝抗体谱，抗磷脂抗体谱，抗磷脂酶A2，抗肌炎谱受体抗体等自免项目等。 |  | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌需提供设备生产企业指定的唯一代工品牌证明材料
4 | 配置 |  | ★ | 主机一套（含样本处理模块，样本检测分析模块），工作站一套（包含数据管理软件），LIS工作站一套（国产品牌）冷藏冰箱（立式、≥500L） |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保 |  | ★ | 保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 仪器配套维修工具 |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，报价企业技术参数分值为0分
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。

## 配套耗材
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 流式荧光分析仪 |  | 编号 | 2026-JQ06-W3146
封闭试剂描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌
序号 | 开展项目名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 抗AMA-M2抗体 |  | 10000 | 人份 | 25
2 | 抗LKM抗体 |  | 10000 | 人份 | 30
3 | 抗SP100抗体 |  | 10000 | 人份 | 30
4 | 抗GP210抗体 |  | 10000 | 人份 | 30
5 | 抗LC-1抗体 |  | 10000 | 人份 | 25
6 | 抗SLA/LP抗体 |  | 10000 | 人份 | 35
7 | 抗PLA2R抗体 |  | 10000 | 人份 | 100
8 | 抗JO-1抗体 |  | 10000 | 人份 | 15
9 | 抗Mi-2抗体 |  | 10000 | 人份 | 25
10 | 抗SS-A52抗体 |  | 10000 | 人份 | 20
11 | 抗Ku抗体 |  | 10000 | 人份 | 15
12 | 抗β2-GPI抗体（lgG ） |  | 5000 | 人份 | 15
13 | 抗ACA抗体（lgG ） |  | 5000 | 人份 | 15
14 | 抗β2-GPI抗体（lgM ） |  | 5000 | 人份 | 15
15 | 抗ACA抗体(（lgM) |  | 5000 | 人份 | 15