## Sheet1
采购需求表（物资类）
编号 |  | 2026-JQ06-W3148 |  | 项目名称 | 全自动核酸提取仪 | 最高限价（万元） | 24
采购数量 |  | 1 |  | 预算单价 （万元） | 24 | 预算总价（万元） | 24
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于临床样本中核酸的提取、纯化 |  | 否 | 注册证或说明书
2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  | 否 | 主机需提供医疗器械注册证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 样本通量 |  | ★ | ≥96个样本 |  | 是 | 白皮书或其他相关证明材料 | ★3.1样本通量:≥96个样本 | ★3.1样本通量:≥96个样本
3.2 | 适用样本类型 |  | ▲ | 血液、尿液、分泌物、鼻咽拭子等常见标本。 |  | 否 | 白皮书或其他相关证明材料
3.3 | 检测方式 |  |  | 磁珠法 |  | 否
3.4 | 检测通量 |  |  | 磁珠法≥480样本/8h |  | 是 |  | 3.4检测通量:磁珠法≥480样本/8h | 3.4检测通量:磁珠法≥480样本/8h
3.5 | 检测时间 |  | ▲ | 首批样本出结果≤50min，每批≥8个 |  | 是 | 白皮书或其他相关证明材料 | ▲3.5检测时间:首批样本出结果≤50min，每批≥8个 | ▲3.5检测时间:首批样本出结果≤50min，每批≥8个
3.6 | 提取模式 |  |  | 独立提取 |  | 否
3.7 | 样本管规格 |  |  | 普通采血试管（带盖）、5mL冻存管 |  | 否
3.8 | 加样范围 |  |  | 处理体积≤1000μL |  | 否
3.9 | 加样精密度 |  |  | 准确性≤10%或重复性≤5%或提取孔间差≤5%； |  | 否
3.10 | 液面探测 |  |  | 具有凝块探测、液量检测的报警功能 |  | 否
3.11 | 机械臂运动性能 |  |  | 重复定位精度±0.1mm |  | 否
3.12 | 程序设置 |  | ▲ | 可支持项目≥30个 |  | 是 | 白皮书或其他相关证明材料 | ▲3.12程序设置:可支持项目≥30个 | ▲3.12程序设置:可支持项目≥30个
3.13 | 同步运行项目 |  |  | 可同步支持≥3项目，≥4个移液通道， |  | 是 |  | 3.13同步运行项目:可同步支持≥3项目，≥4个移液通道， | 3.13同步运行项目:可同步支持≥3项目，≥4个移液通道，
3.14 | 磁吸模块 |  | ▲ | 具备磁吸模块和固定磁吸模块，支持梯度磁吸 |  | 否 | 白皮书或其他相关证明材料
3.15 | 磁棒强度 |  | ▲ | ≥3500GS |  | 否 | 白皮书或其他相关证明材料
3.16 | 振荡孵育模块 |  | ▲ | 配置常温震荡、加热震荡模块各≥4个 温度范围：室温～95℃可调，温度控制精度≤±3℃ |  | 否 | 白皮书或其他相关证明材料
3.17 | 防污染体系 |  |  | 具备 |  | 否
3.18 | 工作站 |  |  | 显示器≥23英寸，处理器≥I5-12450HX，内存≥16GB DDR4，固态硬盘≥1T，无WIFI，无蓝牙 |  | 否 | 企业承诺
4 | 配置 |  | ★ | 全自动核酸提取仪1套，配套操作软件1套，工作站1套，UPS1台 |  | 否 | 企业承诺
5 | 验收标准 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  | 否 | 企业承诺
6 | 配套耗材 |  | ★ | 封闭耗材 |  | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌需提供设备生产企业指定的唯一代工品牌证明材料
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （培训） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （维修） |  | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 提供设备配套的维修专用工具。 |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，报价企业技术参数分值为0分； ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，报价企业技术参数分值为0分
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。

## Sheet2
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 全自动核酸提取仪 |  | 编号 | 2026-JQ06-W3148
封闭耗材（试剂） | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 八联排 |  | 50000 | 人份 | 12
3 | 1000μl滤芯吸头 |  | 50000 | 人份 | 6
4 | 200μl滤芯吸头 |  | 50000 | 人份 | 6
6 | 5ml冻存管 |  | 50000 | 人份 | 5
7 | 核酸提取或纯化试剂 |  | 50000 | 人份 | 12