## Sheet1
采购需求表（物资类）
编号 |  | 2026-JQ06-W3150 |  | 项目名称 | 全自动化学发光测定仪 | 最高限价（万元） | 15
采购数量 |  | 1 |  | 预算单价 （万元） | 23 | 预算总价（万元） | 23
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于检测血液等样本中肝病标志物、肿瘤标志物等项目。 |  | 否 | 彩页或白皮书或厂家承诺
2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  | 否 | 主机需提供医疗器械注册证
3 | 检测方法 |  |  | 间接化学发光法或直接化学发光法 |  | 否
4 | 发光底物 |  | ▲ | 采用AMPPD和碱性磷酸酶或异鲁米诺衍生物 |  | 否 | 彩页或白皮书
5 | 开展检测项目 |  | ▲ | 至少包含甲胎蛋白异质体比率(AFP-L3%）、血管内皮生长因子（VEGF)、细胞角蛋白18片段（CK18）等 |  | 否 | 注册证
6 | 样本类型 |  |  | 血清、血浆、全血、尿液 |  | 否
7 | 进样方式 |  |  | 架式进样，可连续进样 |  | 否
8 | 功能要求 |  |  | 支持液面探测、堵针检测 |  | 否
9 | 加样方式 |  |  | 钢针取样或一次性吸头进样 |  | 否
10 | 最小加样量 |  | ▲ | ≤10μL |  | 否 | 彩页或白皮书
11 | 携带污染率 |  |  | ≤0.1ppm |  | 否
12 | 检测速度 |  | ▲ | 单模块速度≥500个测试/小时（每高100测试/小时为一个量化等级） |  | 是 | 彩页或白皮书
13 | 试剂位 |  | ▲ | 单模块试剂位≥30个 |  | 否 | 彩页或白皮书
14 | 数据传输 |  | ★ | 可与医院LIS数据双向传输，并承担产生的联机费用。 |  | 否 | 企业承诺
15 | 急诊及在线预稀释功能 |  |  | 支持急诊功能及在线预稀释 |  | 否
16 | 工作站 |  |  | 显示器≥23英寸，处理器≥I5-12450HX，内存≥16GB DDR4，固态硬盘≥1T，无WIFI，无蓝牙 |  | 否
17 | 配置 |  | ★ | 全自动免疫发光仪主机1套、LIS工作站1套，冷藏柜1台（立式≥500L） |  | 否 | 企业承诺
18 | 耗材 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌需提供设备生产企业指定的唯一代工品牌证明材料
19 | 验收标准 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 是 | 企业承诺
6 | 售后服务2 （培训） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训，如涉及到外出培训需承担相应培训费用。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 提供设备配套的维修专用工具。 |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，报价企业技术参数分值为0分；▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，报价企业技术参数分值为0分；
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。

## haocai
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 全自动化学发光分析仪 |  | 编号 | 2026-JQ06-W3150
封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
开展项目
1 | 甲胎蛋白测定 |  | 12000人份 | 人份 | 24
2 | 异常凝血酶原测定 |  | 12000人份 | 人份 | 60
3 | 高尔基体蛋白73测定 |  | 12000人份 | 人份 | 20
配套耗材
1 | 反应杯 | 自报 | 36000人份 | 人份 | 2
2 | 底物 | 自报 | 36000人份 | 人份 | 4
3 | 清洗液 | 自报 | 36000人份 | 人份 | 4